广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

| 项目名称 |  |  | 全自动化学发光免疫分析系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  |  | 数量 | 1 | 单位 |  |  | 台 |  | 预算总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我国现有结核病人约450万例，每年死亡病例近20万人。其中，临床菌阴结核病患者占肺结核患者的50%-70%。因自身多为结核病发病初期，并无明显病灶、细菌学方法检测无效等多种原因导致诊断难及易误诊、漏诊现象。针对临床疑似结核病的辅助诊断现状，为了提高结果准确性。 结核感染T细胞试剂盒采用结核分枝杆菌特异抗原（卡介苗和大多数非结核杆菌中普遍缺失的RD1区编码的ESAT-6和CFP-10蛋白）在体外刺激待检测者的全血，经过培养后，定量分析样本中γ-干扰素的释放水平，进而判断受试者结核分枝杆菌感染情况结核感染T细胞检测试剂盒，相比常规的检测方法，它具备以下优势： （1）大幅提高结核感染的检出能力，尤其可用于涂/菌阴肺结核的辅助诊断； （2）使用全血进行检测，有效检出肺外结核，并发现早期感染者； （3）排除卡介苗及非结核分枝杆菌的干扰，降低假阳性率； （4）采用定量系统进行结果分析，可进行疗效的辅助评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 产品要求：化学发光分析仪器及试剂均需具有国食药监医疗器械注册证书编号。 - 检测原理：微粒子化学发光原理，根据夹心法、间接法、捕获法和竞争法等反应原理，与化学发光试剂配合该仪器具有高自动化、高智能化、高通量、高防污染能力等特点。 - 反应平台: 通过磁微粒包被的固相和吖啶酯标记的发光物，对来源于人体的血清和血浆、尿液等样本进行临床免疫项目的定性或定量检测。 - 检测通量:满足每小时200的测试通量；检测时间短，可在半小时之内出第一份结果。 - 自动化、智能化程度:5.1仪器全程自动化运行，无需人工干预；5.2.试剂、吸头、反应杯等均支持在线添加，使用完毕可自动切换，可随时补充，检测不间断，具备较高的检测运行效率；5.3.灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释。 - 加样类型：采用一次性枪头加样，非钢针；杜绝交叉污染风险 - 技术液面探测：气动压力传感技术进行液面探测，可探测凝块与气泡 - 样本位：样本位设置独立急诊位，无需插队，随到随检，满足急诊需求。 - 试剂仓：9.1.单台设备试剂位50套；9.2.试剂仓具有冷藏功能，且有独立冷藏电源。当仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏 - 机械臂：机械臂的传动为三维运动系统；样品加样为机械臂，非履带轨道。 - 操作界面：中文操作界面，试剂耗材自动准备，随时定位所需查找的样本结果，界面分布合理。人机交互友好，触摸屏配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  | 参考价（万元） |  |  |  |  |
| Caris200全自动化学发光免疫分析系统 |  |  |  |  | 厦门优迈科医学仪器有限公司 |  |  |  |  | Caris200 |  |  |  |  | 台 |  | 9.5万元 |  |  |  |  |
| 干式荧光免疫分析仪 |  |  |  |  | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |  |  |  |  | RTR-FS100 |  |  |  |  | 台 |  | 9.8万元 |  |  |  |  |
| 全自动化学发光免疫分析系统A2000 PLUS |  |  |  |  | 郑州安图生物科技有限公司 |  |  |  |  | A2000 PLUS |  |  |  |  | 台 |  | 9.8万元 |  |  |  |  |
| 二、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写； （2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  |  | 耗材名称 |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 是否单独收费 |  | 最小计量单位 |  | 单价最高限价（元） |  |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |  |
| 结核感染T细胞检测 | 结核感染T细胞检测 |  |  | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 |  |  |  |  | 50人份/盒 |  |  | 否 |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |