| 附表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 类别 | 使用科室 | 主要技术指标、参数、功能要求（以下内容仅对设备作简单描述，请供应商按照具体设备提供完整、详细的技术参数） |
| 4 | X线计算机体层摄影设备（CT） | 468 | 1 | 医学影像及放射治疗类 | 健康管理中心（开发区体检分部） | - 主要技术指标、参数、功能要求： 1 机架系统 1.01 机架孔径：≥70 cm 1.02 机架全周旋转速度快速 1.03 机架倾角：≥±20° 1.04 机架倾角控制，检查床升降控制：机架及控制台均可控制 1.05 机架倾斜状态下螺旋扫描：±20° 1.06 机架驱动方式：高精度钢带驱动 1.07 机架内部冷却方式：风冷 1.08 具备机架激光定位系统 1.09 机架心电图显示系统：具备 1.10扫描中心平面到正面距离：≤40cm 3 高压发生器和球管 3.01 球管热容量≥4MHU 3.02 球管冷却方式：油冷或风冷 3.03 多档球管电压备选档数： 4 扫描床 4.01 床面宽度：≥40cm 4.02 扫描床最小离地高度：≤40cm 4.03 扫描床升降可调范围：≥50cm 4.04 扫描床最大垂直移动速度：≥50mm/s 4.05 扫描床水平可调范围：≥220cm 4.06 床面最大承重：≥250kg 4.07 扫描床定位精度值小 4.08 最大无金属可扫描范围：≥195cm 4.09 床旁升降脚闸：双侧各一组 5 探测器 5.01 多排探测器Z轴方向 5.02 探测器Z轴方向总宽度 ：≥30mm 5.03 探测器像素单元物理总数：≥30000个 5.04 每排探测器数据采集物理个数：≥800个 5.05 数据最大采样率：≥2000 views/s 5.07 多数据采集系统通道 6 图像质量和剂量 6.01 具备能量均整滤线器 6.05 具备自动KV功能 6.06 具备三维自动毫安调节技术 6.07 最低智能剂量控制 6.08 剂量管理：自动毫安选择功能；动态剂量调制；剂量显示 6.09 敏感器官保护功能：可在正面投照敏感器官如眼眶，甲状腺等时，自动降低毫安 6.10 降噪重建技术 7 扫描参数 7.01 轴扫，螺旋扫描，容积扫描模式：具备 7.02 最薄物理扫描层厚：≤0.5mm×40 7.03 同时具备80层、40层、32层、20层、16层、4层、单层扫描模式选择 7.04 最大扫描视野范围：≥60cm 7.05 最小扫描视野范围：≤20cm 7.06 扫描视野备选种类：≥2种 7.07 最小重建视野范围：≤3cm 7.08 图像重建矩阵 7.09 图像显示矩阵 7.10 定位像最大扫描长度：≥160cm 7.11 正侧双定位相：具备 7.12 单个扫描范围前后及左右双定位像确定功能：具备 7.13 单次螺旋连续扫描时间：≥150s 7.14 螺旋扫描螺距最大值 7.15 薄层扫描不同厚层重建功能：具备 7.16 扫描程序可预设：≥250种 7.17 每个扫描程序可预设重建模式：≥3种 7.18 扫描语音提示种类：≥200种 7.19 迭代条件下图像重建速度：≥10幅/s 8 主控台 8.01 CPU：64位CPU 8.02 内存：32GB 8.03 硬盘总容量：≥500GB 8.04 图像存储量：≥100,000幅（不压缩） 8.05 液晶平面显示器≥19寸，分辨率≥1280X1024 8.06 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且用户录制病人呼吸指令不少于20条 8.07 标准DICOM3.0接口 8.08 - DICOM 存储 8.09 - DICOM 打印 8.10 - DICOM 工作列表 8.11 - DICOM 查询/检索 8.12 - DICOM 移动媒体存储 8.13 DVD-RAM 图像存档系统 8.14 DICOM CD 图像存档系统 9 后处理工作站 9.01 提供后处理工作站软件 9.02 CPU主频 ≥3.2GHz 9.03 采用多核CPU 9.04 内存：≥32G 9.05 硬盘总容量：≥1T 9.06 专业图形处理卡 9.07 DVD刻录数据存储系统 9.08 显示器规格：≥24英寸彩色高分辨率专业显示器 9.09 显示器分辨率：≥1920x1200 9.10 提供标准DICOM3.0接口 9.11 具备扫描工作流管理，能实现数据传输，存储，打印，查询，检索等：具备 10 临床应用软件 10.01 螺旋扫描实时成像技术，提供扫描时同步显示断面图像 10.02 实时成像速度：≥12幅/s 10.03 MPR，曲面重建 10.04 三维（3D）软件包 10.05 最大及最小密度投影(MIP, MinP) 10.06 CT血管造影 10.07 模拟手术刀技术 10.08 透明显示技术，容积透明重建功能 10.09 三维容积漫游软件 10.10 组织器官的彩色容积重建与显示 10.11 容积再现技术（SVR），并可实时密度转换 10.12 螺旋扫描降噪软件 10.13 金属伪影消除技术 10.14 肩臂、骨盆条状伪影消除技术 10.15 Z轴容积分辨率优化软件 10.16 肺纹理增强软件 10.17 肺函数成像种类：≥3种 10.18 运动伪影校正软件 10.19 后颅窝伪影校正软件 10.20 低剂量肺扫描技术 10.21 儿童低剂量成像软件和扫描序列 10.22 CT电影功能 10.23 动态扫描分析评价软件 10.24 线束硬化伪影校正软件 10.25 三维容积测量评估功能 10.26 容积重建：软件功能内包含设定的默认重建模式，自动完成重建 10.27 一次注药自动触发造影跟踪软件 10.28 -适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） 10.29 -为保证数据准确，对感兴趣区CT值测量频率：≥10次/s 10.30 -可同时监测感兴趣区数目：≥2个 10.31 -监测扫描常用剂量：≤15mA 10.32 -为保证检查准确性，可自动和手动启动正式增强扫描 10.33 -血管分析软件 10.34 肺结节分析软件 10.35 -自动结节分离功能 10.36 -结节自动个性化容积成像：≥3种 10.37 -全自动分析测量和评价结节功能 10.38 -自动产生评价报告 10.39 结肠造影分析评价软件 10.40 -结肠自动分离功能 10.41 -结肠全景浏览 10.42 -结肠自动透明化 10.43 -结肠病灶三维测量评价 10.44 血管成像功能及高级后处理 10.45 提供减影专用处理程序 10.46 血管分析软件包 10.47 提供血管MPR等分析功能 10.48 提供血管狭窄分析工具 11 胸部CT人工智能辅助诊断 11.1 胸部CT影像阅片模块 11.1.1 窗口布局调整提供，多种不同窗口布局，如1×1,2×2等11.1.2 窗宽窗位调整提供，丰富的固定窗宽窗位调节功能，包括：脊柱、颅脑、骨骼、颅骨、纵膈、肺、乳腺、椎骨、肝脏、高清。支持窗宽窗位快捷键操作及自定义修改。支持肺窗、纵隔窗的窗宽窗位数值的自定义设置：提供 11.1.3 图像移动提供，可便捷移动图像位置 11.2 影像三维阅览功能 11.2.1 交互式多平面重组（MPR）提供，可显示除断层图像外，还可重建并显示冠状位、矢状位的图像。从3个维度观察病灶，为医生精确诊断提供更多信息 11.2.2 最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP）提供，利用最大和最小密度投影功能，阅览肺结节病灶；能够更加细致的了解肺结节病灶与周围肺组织、血管及胸膜间的关系 11.3 参数测量：提供 11.3.1 点测量提供，测量任意一点的CT值 11.3.2 长度测量提供，测量任意两点之间的长度 11.3.3 角度测量提供，测量任意两条线段的角度 11.3.4 ROI测量提供，提供多种方式，椭圆、四边形、多边形、自定义ROI，测量区域内的最大/最小/平均CT值，CT值方差和ROI面积 11.4 影像数据传输功能可以连接CT传输影像数据 11.5 影像数据联动对比功能提供，能够将两个窗口的影像进行联动，根据需求，绑定移动、缩放、调整窗宽窗位 11.6 肺结节自动检出标记 11.7 结节自动定位 11.8 结节自动分析测量功能 11.9 智能随访 11.10 结构化报告,系统根据标记结果，将所有可疑征象分别统计，生成预定的结构化报告，医生可以手动修改编辑报告。可将结构化报告内容复制到医生的PACS报告工作站界面上，便于快速编写报告：提供 11.11 肋骨骨折检出及定位, 支持肋骨骨折的检出，并支持定位到左、右侧相应肋骨 11.12 肋骨自动计数, 能自动计数左右侧肋骨数 12 出血性脑卒中辅助诊断 12.1 出血性脑卒中影像阅片模块 12.2 测量功能 12.3 影像三维阅览功能，交互式多平面重组（MPR）可显示除断层图像外，还可重建并显示冠状位、矢状位的图像。从3个维度观察病灶，为医生精确诊断提供更多信息 12.4 影像数据传输功能, 可以连接CT传输影像数据 12.5 影像数据联动对比功能, 能够将两个窗口的影像进行联动，根据需求，绑定移动、缩放、调整窗宽窗位 12.6 出血灶自动检出标记功能 12.6.1 血肿标记列表, 列出颅内血肿 12.6.2 血肿自动标记, 勾画血肿边缘轮廓 12.7 出血灶自动定位 12.8 出血性脑卒中病灶分析 12.8.1 血肿分类, 将脑出血病灶进行五种类别分类（脑实质出血、硬膜下出血、硬膜外出血、蛛网膜下腔出血、破入脑室内出血） 12.8.2 长短径测量 12.8.3 体积测量, 自动计算不同出血类型的体积 12.8.4 脑室信息, 提供破入脑室血肿、脑室内出血体积测量 12.9 脑中线分析功能 12.10 结构化报告功能 12.11 出血性脑卒中随访对比功能 12.12 数据收藏 12.13 病例插队处理, 在需要优先处理计算特殊病人的病例时， 可以手动进行插队 12.14 查看同一患者其他影像检查,支持检索该患者历次影像检查，包括不同模态影像数据 12.15 重新计算,支持病例按需重新进行算法模型计算 13 附件 13.1 必要的扫描附件，如头托等 13.2 供系统调试与维修用的模体 - 13.3 操作室操作桌椅 - 配置清单： 1机架系统 2检查床 3控制台 4系统自动化工具 5DICOM 传输协议 6临床应用软件包 7剂量控制系统 8附件 8-1 手册 8-2 水膜 8-3 扫描支架 8-4 电缆 8-5 电源分配柜 9CT独立后处理工作站 9-1 外周血管探针 9-2 CT结肠成像软件包 9-3 肺结节探针 10工作站硬件 11CT专用操作台 12CT专用操作椅 13人工智能服务器 2 - 售后服务要求： 1、设备的标准用户培训时间为5个工作日，包含CT应用基础、高级临床应用培训以及答疑； 2、培训内容包含但不限于系统概述、安全操作规程讲解、各部位常规扫描及常用参数的介绍、图像显示和处理等。 |

附件1：

| 设备咨询会报名及报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广东医科大学附属医院2021年医学影像及放射治疗设备项目 |  |  | 项目编号 | M4400000707010495001 |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与咨询的设备序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  | 联系方式 （手机） |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术联系人 |  |  |  |  | 联系方式 （手机） |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  | 产地 |  |  |  |
| 厂家名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细技术参数 |  | （可另附说明，包括但不限于以下内容技术规格、参数情况（如递交的为进口品牌设备，还需要递交与国产品牌设备的技术对比表）、交货时间、售后服务） |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械类别 |  | □一类 □二类 □三类 □无医疗器械证 |  |  |  |  | □国产 □进口 |  |
| 优惠总价格（含税） （万元） |  |  |  | 免税总价格 （万元） |  |  |  |  |
| 参会公司（盖公章）： 报名时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | - 报名表要求盖报名公司公章； - 一个项目一份报名函； - 报名单位必须与参会单位一致 |  |  |  |  |  |  |  |

产品资料书

【以下资料一式6份且须加盖公章。请按以下顺序装订成册】

封面及目录：

编制封面、目录、页码。封面要求标注：报名公司名称、设备名称、设备序号。

第一部分：医疗设备

1、设备报价表：含完整配置的设备报价（含名称、品牌、型号、配置、市场报价及优惠价（报价要求：1、设备总价；2、质量保证期后1、3、5年的维保价格））。

2、设备的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械产品注册登记表》（《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械备案信息表》）(如设备不具备可不提供)：

有效期至：            （计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件。

注册证（备案凭证）号：

3、设备销售业绩清单：提供三甲医院合同（含配置清单）复印件或发票复印件或中标通知书或进关单复印件。

4、厂家：营业执照。

5、代理商：经营许可证、营业执照。

6、授权书：

（1）厂家给代理商的授权书（有效期至                  ）（要求半年以上）

7、产品彩图(公开发行的彩页)。

8、厂家售后服务承诺书。

第二部分：设备配套耗材

如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函；

如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。

1、产品报价表（包括：名称、规格/型号、厂家、注册证及其有效期、市场报价及优惠价）

2、耗材或试剂的产品注册证（如有）

3、其他同级医院发票复印件（三甲医院或以上）

5、厂家：营业执照。

6、代理商：经营许可证、营业执照。

7、授权书：

- 厂家给代理商的授权书

- 产品彩图。

- 填写以下耗材表格（填写内容均以耗材具体信息为准）：

| 序号 | 广东省交易平台产品编码 | 产品名称（以医疗器械注册证为主） | 商品名（通用名） | 品牌 | 产品注册证号 | 注册证规格 | 注册证型号 | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业 | 包装规格 | 耗材功能需求 | 配送企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三部分：维修零配件报价

1、维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

销售给其他同级医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。

2、厂家提供的售后服务授权书。

3、设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。

第四部分 ：要求（需包含以下内容）

一、产品技术参数、配置清单、售后服务：文件格式为微软word文档。

二、要求市场上主流的品牌进行对比，至少与两个品牌进行对比

1、设备特点：其他品牌没有，参与咨询会产品独有的功能、技术。

2、设备优点：参与咨询会产品比其他产品优势的地方。

3、对比表：

| 参数内容 | 贵品牌型号产品 | 竞品1 | 竞品2 | 竞品3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、可操作性：设备使用操作方面的优点。

三、技术参数：提供参与咨询会产品完整的技术参数。

四、配置清单：提供参与咨询会产品完整的配置清单。

五、产品彩页：提供参与咨询会产品完整彩页。

六、市场占有及销售记录：

1、提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明参与咨询会产品市场占有率的文件。

2、提供其它至少三家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先）

| 序号 | 医院名称 | 购买时间 | 成交单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲医院 |  |  |
| 2 | 乙医院 |  |  |
| 3 | 丙医院 |  |  |

七、配套耗材报价：如果没有耗材，此项无需提供。

八、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。

九、厂家、代理商证件、销售业绩清单、授权书等涉及图片的文件电子版为彩色JPG或者PDF格式。

十、产品咨询会产品资料6份，其中正本1份、副本5份，副本可采用正本的复印件。每份产品咨询会产品资料需标明“正本”、“副本”。其中正本要求盖公司章。正、副本不符以正本为准。

法定代表人身份证明书

致：广东省机电设备招标有限公司

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

授权委托证明书

致：广东省机电设备招标有限公司：

（报名单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目设备咨询活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署所有设备咨询文件，进行全权处理设备咨询活动中的一切事宜，其在该项目设备咨询活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月     日

授权代表（签字）：

日期：     年   月     日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。