|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** |
| 4 | ICU电动病床 | 8 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**：  **一、规格及材质：**  1、床体外观尺寸：长度2100-2200mm ，宽度900-1010mm ,升降范围385-800MM。  2、床体PEABS钢塑混合结构，床头尾板、护栏PEABS材质。  3、确保床体无虚焊、结实坚固，无瑕疵，美观耐用。  **二、床体位功能：**  1、电动五功能体位：整床水平上下升降≥250MM，背板升降≥0-65°，腿板升降≥0-25°，整床前倾斜≥0-12°，后倾斜≥0-12°。  2、具备CPR心肺复苏功能。 床面板构造特性： 床面钢板厚度≥1.2mm；床框架钢管壁厚：≥1.5mm；带密集的散气孔，透气防湿，能有效防治褥疮。床体平面总承载量≥300公斤。   1. **护栏构造特性：**   1、四叶式独立升降护栏  2、护栏床头尾板可快速拆卸并配有锁紧开关，设有病人上落床扶手功能，有利于患者上下床安全。  **五、床头尾板构造特性：**  1、床头尾板可快速拆卸，床头尾板固定座两侧设有锁紧开关。  3、床头尾板上角部位设有四个半圆弧指印形抓手，防止床头尾板拆卸、床体转移时滑脱。  **六、电控系统配置：**  1、整床采用国际知名品牌电机、控制系统；1组手持式电机遥控器；紧急断电装置；配有蓄电池备用电源。  2、具有体位安全锁定功能；自定义多组急救及护理综合体位记忆一键式操控功能。 七、附件配置要求： 1、床垫材质**：**采用重症医学专用床垫，内层为60±10mm厚高密度海绵外层为防水耐磨布，防虫防霉抗菌处理，符合环保及人体使用标准。具有防水、透气、阻燃、抗菌、无毒等优点。  2、6吋双面独立转动脚轮，行驶宁静耐用，性能稳定；中央同步刹车系统，床尾踏板控制。  3、输液杆：二节四爪伸缩式输液杆，可满足多瓶输液。 |
| **配置清单：**  1.60±10mm纯密度棉床垫，8  2.输液杆，8  3.中央刹车系统，8  4.四片式护栏，8  5.急停开关，8  6.cpr，8  7.床头卡，8 |
| 交货时间：合同签订后30个工作日内。 |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）   1. 床体保修三年。 2. 提供专业、系统的现场培训服务,使采购人能熟悉使用。 3. 售后响应时间4小时内，24小时到场。 |