|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | 二级A2型双人生物安全柜 | 4 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**  1、安全柜功能参数：  （1）外尺寸≥（长×宽×高）150cm×75cm×225cm；  （2）内尺寸≥（L×D×H）135cm ×60cm×66cm 。  （3）排风方式：A2型，30%外排，70%循环  （4）台面距离地面高度：75±5cm（5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入风速0.53±0.025m/s  （5）排风总量：≥500立方/小时  （6）噪音等级：≤67dB  （7）过滤效率:送风和排风过滤器采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%  （8）使用人数：≥2人  2、生物安全性：  （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105  （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次  （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |
| 配置清单：  生物安全柜主机及配套辅助耗材 |
| 交货时间：合同签订后 30日内。 |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）  1：提供3年免费维保服务  2：培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。  5： 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。  6： 维修要求：在设备整个使用期内，厂家确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 |