广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

申请部门： 检验科 

	设备名称
	全自动五分类血液细胞及CRP检测系统 

	
	数量
	1
	单位
	套
	

	一、设备功能要求、配置、售后服务要求

	主要功能要求等相关内容：
1. 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

2. 进样方式：全自动进样，封闭进样；

3. 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式；
4. 样本添加：可随时添加样本；

5. 进样器容量：≥40个； 

6. 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；

7. 样本用量：五分类+CRP模式≤35ul；

8. 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时；
9. CRP线性范围：0.2~320mg/L；
10. 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

11. PLT线性范围：0~5000×109/L；

12. 具有原厂生产配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件；

13. 为避免软件、硬件兼容性等问题，五分类模块和CRP模块最好为同一厂家。

	配置清单：
血细胞分析五分类主机1台、CRP检测模块1台、推片染色模块1台，进样模块1台，轨道1条；

五分类+CRP主机1台。电脑主机1台，显示器2台。

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）
1.仪器需提供终身保修，含工程师上门费以及配件费（含穿刺针）。

2.提供免费培训支持，以及未来15189评审等学术支持。

	二、耗材需求

	检查项目需求
	耗材功能需求
	耗材名称
	是否单独收费
	最小计量单位
	单价最高限价（元）
	年度估计用量
	年预算（元）

	五分类血球+特定蛋白检测
	五分类血球+特定蛋白检测
	五分类血球+特定蛋白检测试剂
	不可以
	份
	19元 
	36.5万
	69.35万

	三、交货时间

	合同签订后 2 个月内


