设备二：高端呼吸机

| 设备名称 | 高端呼吸机 | 数量 | 8台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 一、基本特征 1、适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 2、▲≥15英寸彩色电容触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 3、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 4、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 5、▲可内置两块后备可充电电池，续航时间≥180分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6、气动电控呼吸机 7、配置备用空气气源，可断气断电状态下继续工作具备实时气源压力电子显示。 8、▲具备有创通气模式、无创通气模式；具备高流量氧疗功能。 9、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 10、具备截屏U盘导出功能（可缓存20张截屏文件）。 11、▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 12、▲呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 13、日后可升级选配旁流CO2监测。 14、日后可升级选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算 15、日后可升级选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波 16、▲具备图形化动态肺图显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势 二、呼吸模式及功能 1、配置基本模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式 2、▲配置高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、PSV-S/T。 3、▲配置CPRV心肺复苏通气模式。 4、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 5、配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 6、具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 7、▲具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 8、标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度 9、▲配置脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 10、▲配置肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 11、具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能 12、基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创） 三、设置参数 1、潮气量：20ml—4000ml 2、呼吸频率：1-100/min 3、吸气流速：6-180L/min 4、SIMV频率：1-60/min 5、吸/呼比：4:1—1:10 6、最大峰值流速：180L/min(选配C600时可达200L/min) 7、吸气压力：1--100 cmH2O 8、压力支持：0—100cmH2O 9、PEEP：0~50 cmH2O 10、压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF 11、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 12、氧浓度：21—100vol.% 13、叹息功能：有 四、监测参数 1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间 6、吸入氧浓度的监测 7、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 8、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 9、▲实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 10、▲实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 11、可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，至少5000条报警和操作日志记录。 五、报警参数 1、▲具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示 2、分级报警和声光报警 3、气道压力：过高报警 4、每分钟通气量：过高/过低报警 5、自主呼吸频率：过高/过低报警 6、潮气量：过高/过低报警 7、吸入氧浓度：过高/过低报警 8、EtCO2：过高/过低报警 9、窒息报警，时间可设置（5-60s） 10、智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 11、电源、气源中断报警 12、电池低压报警 六.其他功能 1、便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 - 2、▲能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。 |  |  |  |
| 配置清单： 编号; 配置名称; 数 量. 1; 主机; 1台. 2; 国际电源线; 1根. 3; 氧气、空气软管（配接头）3M; 1根. 4; 一次性细菌过滤器; 1个. 5; 雾化器; 1个. 6; 吊臂; 1套. 7; 插件箱; 1套. 8; 成人模拟肺; 1个. 9; 氧疗鼻塞导管(中); 1根. 10; NIV面罩（中号）; 1个. 11; 重复性附件包（成人）; 1套. 12; 支撑臂; 1个. 13; 湿化器; 1个. |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 保修壹年，工程师现场安装培训，每季度回访维护及培训。 |  |  |  |