设备三：核磁呼吸机

| 设备名称 | 核磁呼吸机 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 一、基本要求： 1、适用于新生儿，儿童及成人的呼吸机，中文操作界面及全中文报警显示。 2、先进的流量自适应系统，高精度的采样频率≥2000次/秒，。 3、时间常数阀门控制技术，将病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化。 4、能在医院MR室强核磁环境下使用，并有核磁专用后备电池、车架。 5、超声流量传感器，非耗材，气体呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防交叉感染。 6、不小于12英寸彩色触摸控制屏幕，屏幕视角可左右360度调整。 7、可开机自检，进行系统顺应性补偿。 8、不小于60分钟后备可充电电池模块，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 二、呼吸模式 1、控制模式：流量自适应容量控制（VC）、压力控制（PCV） 2、压力调节容量控制（PRVC） 3、支持模式：持续气道正压（CPAP）、压力支持模式（PSV） 4、同步间歇指令通气（SIMV），该模式应能叠加VC、PC、PRVC、PS。 5、智能吸痰模式和窒息后备通气（Back-up Ventilation） 三、呼吸机参数要求 1、潮气量：容量控制2～4000ml，压力控制0～2000ml 2、分钟通气量：0.5～40L/min 3、压力范围：0～100 cmH2O 4、PEEP：0～50cmH2O 5、呼吸频率：4～100次/分（控制时），1～60次/分（SIMV） 6、吸呼比：1：10～4：1 7、触发方式：流量触发灵敏度：0～2L/min 压力触发灵敏度：-20～0cmH2O 8、吸气上升时间：0～20%（一个呼吸周期）或0～0.4S 9、吸气终止切换时间：1～70%（压力支持时峰值流量） 四、监测要求 1、压力、容量、流量波形；压力—容量环、容量—流量环，能同屏显示。 2、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼气末压力、呼气末流速、（吸入和呼出）潮气量、（吸入和呼出）呼出分钟通气量、自主吸气时间/呼吸周期、吸呼比、O2浓度、气源压力、电池电量、大气压力。 3、肺功能监测：totalPEEP、（静态和动态）肺顺应性、肺弹性、（病人和机器）呼吸功、时间常数、P0.1、浅快呼吸指数。 五、报警要求 1、智能分级（声光提示）报警系统，提示产生报警原因及排除故障建议。 2、气道压力上下限报警。 3、分钟呼出通气量过高、过低报警。 4、窒息报警、呼吸频率过高、过低报警。 5、O2浓度报警、供气压力报警。 6、电池报警、技术报警。 六、配置要求 1、一体化设计的主机、显示器：1套 2、核磁室专用车架：1套。 3、可重复使用硅胶呼吸管道和模拟肺：1套。 4、能应用于核磁室高压氧气管和空气管：1套。 |  |  |  |
| 配置清单： （MR型）伺服呼吸平台; 数量. 1; 主机; 1. 2; 中文语言选项; 1. 3; 氧电池; 1. 4; 通用型（2-4000ml）; 1. 5; PRVC 模式; 1. 6; 核磁组件工厂安装; 1. 7; 核磁专用推车; 1. 8; 电池模块; 1. 9; 成人呼吸管路; 1. 10; 成人管路连接器; 1. 11; 气瓶固定装置; 1. 12; 直角连接器(连接呼吸管路用); 1. 13; 高压空气管; 1. 14; 高压氧气管; 1. |
| 交货时间：合同签订后 2 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 原厂保修贰年，装机后30日内到科室进行一次临床使用培训。 |  |  |  |