设备五：常频呼吸机

| 设备名称 | 常频呼吸机 | 数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 一、功能要求： - 具备基本压力通气模式以及容量通气模式，可应用于早产儿、新生儿，还可以拆卸吸气阀和呼气阀，防止交叉感染。 - 监测项目及报警内容全面 - 操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面 二、通气模式 1．基本通气模式： - 间歇指令正压通气 VC-CMV和PC-CMV - 辅助间歇指令正压通气 VC-AC和PC-AC - 同步间歇指令通气 VC-SIMV和PC-SIMV - 呼气末正压/持续气道正压 PEEP/CPAP - ▲新生儿患者最多持续5s - 手动呼气 - 先进通气模式： - ▲具有吸气相带同步呼气触发窗的双水平气道正压通气BIPAP，解决人机对抗的问题，使病人可以在任何时候都能自主呼吸 - ▲压力限制通气 PLV，容量控制模式下如气道压力达到设置的压力报警上限Pmax，则呼吸机以Pmax为吸气压力输送目标潮气量，避免呼吸机因气道压力过高而停止送气 - ▲标准氧疗O2-Therapy 三、技术指标 - 潮气量：2-300ml（早产儿、新生儿适用） - 呼吸频率：0.5-150bpm（早产儿、新生儿适用） - 吸气时间：0.1-10s（早产儿、新生儿适用） - 吸气流量：2-30Lpm（早产儿、新生儿适用） - 吸气压力：1-95mbar（早产儿、新生儿适用） - 呼气末正压/叹息PEEP/叹息PEEP：0-48mbar - 吸气压力上限Pmax：2-100mbar - 压力支持Psupp：0-95mbar - 压力上升时间：0-2s - 峰流速：180Lpm - 吸入氧浓度：21-100% - 触发灵敏度：0.2-15Lpm，流速触发值能直接设定并显示数值 - 窒息通气报警：5-60s 四、监测项目 - 大尺寸(>=15寸)彩色触摸显示控制屏 - ▲顺磁式氧传感器，监测吸入氧浓度，非耗材。 - 非压差式流量传感器，精确度高 - 铂金丝加热式流量传感器，自动定标，可随时取下消毒 - 吸入潮气量 - 呼出潮气量 - 总呼吸频率 - 机械通气频率 - 自主呼吸频率 - 机械分钟通气量 - 自主分钟通气量 - 分钟泄漏气量 - 气道峰压 - 平台压 - 平均压 - 呼气末正压PEEP - 分钟平均压 - 吸气时间 - 吸呼比 - 压力、流量、容量与时间的波型 - 肺顺应性 - 呼吸系统阻力 - 气道阻力 - Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内 - 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环 - 压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图，测量高/低拐点 - 口腔闭合压P 0.1 - 内源性PEEP/气体陷闭 int PEEP/Vtrap - 最大吸气负压NIF - 浅频呼吸指数RSB - 表格化数据 - 趋势图以及智能化肺视图，图示化病人肺顺应性C、气道阻力R,和膈肌相关运动等等 - 记事本 五、报警项目 1．▲智能三级声光报警系统，360度报警显示灯 2．▲人机对话功能，提供中文报警文字信息，除了告诉用户报警产生的原因，还会告诉用户报警处理的流程 3．气源报警 4．气道压力（高/低）报警 5．呼吸频率（高/低）报警 6．吸入潮气量过高报警 7．分钟通气量（高/低）报警 8．窒息报警 9．吸入氧浓度（高/低）报警 10．管道脱落/泄漏报警 11．吸入气体温度过高报警 12．机器故障报警 六、操作系统 1．操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作） 2．具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能 3．具有操作安全保护功能 4．能提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示 七、特殊功能 - ▲内置全本中文操作指南，可根据上下文检索 - ▲显示屏3种界面自定义功能 - 显示屏功能键自定义功能 - ▲USB接口截屏输出功能 - ▲USB接口屏幕设置输出/导入功能 - ▲USB接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能 - ▲压力链接/吸呼比链接功能 - 快速设置参数功能 - ▲智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟 - 开机模式/参数复原功能 - ▲呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数 - 参数调节防错功能 - 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿 - 屏幕锁定功能 - 漏气测定及自动补偿功能 - 待机功能 - 可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能 - 与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性 - 呼吸机可进行功能升级 |  |  |  |
| 配置清单： 1 主机 1台 2 触屏屏幕 1台 3 机械臂 1个 4 呼吸机车架 1个 5 系统缆线 1个 6 支持框架 1个 7 中心供氧管道3米 1个 8 中心供空气管道3米 1个 9 新生儿流量传感器 1盒 10 ISO接口 1个 11 新生儿模拟肺 1个 12 湿化器 1套 13 Y型接头 1个 - 14 重复性加热呼吸管路（小儿） 1套 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 1．厂商负责2年售后 2. 厂商负责免费安装并提供现场培训 3．厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料 - 4．厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足 |  |  |  |