设备六：新生儿无创呼吸机

| 设备名称 | 新生儿无创呼吸机 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 1、专为早产儿、足月新生儿设计的经鼻无创呼吸机。 2、具有专为新生儿设计的正压发生器专利技术，保证使用过程中气流压力的稳定，患者呼吸作功、CO2潴留较常规CPAP明显减少 3、具有内置空气/氧气混合功能，输出氧浓度范围 21-100%，精度 ±3% 4、具有内置式氧浓度监测功能，监测范围 20 – 100%，精度 ±2%，并具有氧浓度偏离报警，保证对婴幼儿使用氧的安全性 5、病人近端鼻腔处电子压力监测，监测范围为新生儿无创使用范围： 0 – 12 cmH2O, 精度±1 cmH2O，并具有压力高、低报警 6、流量控制范围0 – 15 升/分，△P可调流量0—5升/分，精度 ±5 % 7、配有原厂进口婴幼儿专用各种规格大小柔软硅胶鼻塞、鼻罩和头套 8、具有新生儿无创呼吸机模式：A、常规NCPAP功能；B、带呼吸频率监测及呼吸暂停监测的NCPAP；C、双相同步正压通气、时间触发的双水平NIPPV。 9、具有呼吸暂停监测，并有窒息后备通气 10、实时监测CPAP（PEEP），PIP，MAP，O2的数据 11、具有彩色屏幕，显示实时监测波形 12、安全限制阀：压力超过11cmH2O则停止送气，自动恢复供气 13、吸气相、呼气相由病人自主呼吸自动切换 14、呼气端开放，有利于CO2排出 - 15、通气压力自动报警：设置压力高压：NCPAP+3cmH2O，低压：NCPAP-2cmH2O |  |  |  |
| 配置清单： 1、主机 包括：0-12cm水柱高压力表，气源压力高低报警，电子式气道，压力溢流阀，内置式氧分析仪（带上下限报警），静音键，0-15 lpm和0-5 lpm流量计，21%--100%可调空氧混合器，空气进气口积水杯，内置式压力安全阀，内置式充电电池 2、主机支架 3、传感器信号处理器 4、S308X 空气软管（3m） 5、S309X 氧气软管（3m） 6、湿化器 7、发生器(包括小、中、大鼻塞各1只) 8、呼吸回路 9、头套（包括小号、中号、大号、特大号头套） - 10、腹部压力传感器 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 保修期1年，维修24小时快速反应，免费提供操作和维修培训。 |  |  |  |