设备七：新生儿高频呼吸机

| 设备名称 | 新生儿高频呼吸机 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 一、基本功能： 1、适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的呼吸机。 2、设计原理，持续气流，压力控制，时间切换。 3、能够进行常频和高频通气。 ▲4、17寸彩色触摸屏，通过触摸屏操作，屏幕和主机可分离，屏幕可以灵活固定，操作界面可以个性化配置，波形及参数以及功能按键完全自由配置，支持至少三个屏幕预设界面。 ▲5、中文操作界面，报警信息以中文显示，内置操作手册，智能检索。 6、近端热敏式流速传感器，真正监测流速，死腔量小、快速精确。 ▲7、顺磁氧传感器，永不消耗。 8、呼出阀具有消音器，降低噪音。 9、具有叹息功能，间歇性肺复张，周期可调。 ▲10、具有智能吸痰、雾化、吸气保持功能。 11、具有自动泄漏补偿功能。 12、具有窒息报警自动恢复通气功能。 13、内部电池支持断电操作30分钟。 ▲14、支持数据输出，可通过U盘直接拷取数据。屏幕可通过数据线直接连接到投影仪，方便教学。 二、通气模式： 1、PC-CMV（压控-指令控制通气），可叠加VG容量保证 2、PC-AC（压控-辅助通气），可叠加VG容量保证 3、PC-SIMV（压控-同步间歇指令通气），可叠加VG容量保证 4、PC-PSV（压控-压力支持通气），可叠加VG容量保证 5、SPN-CPAP/PS（自主-持续气道正压通气/压力支持） ▲6、HFO（高频通气），可叠加VG容量保证 7、O2-Therapy （氧疗） 8、Apnoea(窒息后备通气) ▲9、MMV（分钟指令通气），叠加VG容量保证，实现了从SIMV－>CPAP的 自动转换。 三、参数设定： 1、呼吸频率：0.5-150次/分钟 2、吸气时间：0.1-3s 3、潮气量 ：0.002-0.3L 4、吸气流速：2-30L/min 5、吸气压力：1-80mbar 6、压力支持：0-80mbar 7、压力支持上升时间：0-2s 8、呼气末正压：0-35mbar 9、氧浓度：21-100Vol% 10、触发灵敏度：0.2-5L/min ▲11、高频：平均气道压力: 5-50 mbar、波动频率：5-20 Hz、压力幅度：1-90 mbar 高频吸呼比： 1:1 至 1:3 12、叹息： 压力：0-20 mbar、叹息间隔：20s-180min、叹息周期：1-20 次 13、药剂雾化时间：5、10、15、30min 四、数据监测： 1、气道压力监测：平台压力、呼气末正压、吸气峰压、气道平均压、气道最小压 2、流量监测：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量 3、潮气量监测：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量 4、呼吸频率监测：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率 5、氧气监测：吸入氧浓度（范围 18-100Vol%） 6、图形监测：至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示 7、趋势回顾 8、报警记录本，可记录报警同时的病人参数 五、报警监测 ▲1、360度报警灯，智能三级声光报警系统 ▲2、人机对话的报警方式，除了报警提示外，还告诉用户报警产生的原因和处理的流程，真正做到床旁指导。 3、分钟通气量报警 4、气道压力报警 5、潮气量报警 6、吸入氧浓度报警 7、窒息报警 8、蓄电池报警 - 9、供氧、供气压力报警 |  |  |  |
| 配置清单： 1 主机 1台 2 触屏屏幕 1台 3 机械臂 1个 4 呼吸机车架 1个 5 系统缆线 1个 6 支持框架 1个 7 中心供氧管道3米 1个 8 中心供空气管道3米 1个 9 新生儿流量传感器 1盒 10 ISO接口 1个 11 新生儿模拟肺 1个 12 湿化器 1套 13 Y型接头 1个 14 重复性加热呼吸管路（小儿） 1套 15 加热导丝 1套 - 16 Babyflow 一次性使用套系 1套 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 1．厂商负责2年售后 2. 厂商负责免费安装并提供现场培训 3．厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料 - 4．厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足 |  |  |  |