设备一：一氧化氮气气体流量控制仪

| 设备名称 | 一氧化氮气气体流量控制仪 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 适用于新生儿持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病。 |  |  |  |
| - 主要参数： - 治疗气中一氧化氮浓度控制：治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关。最大可以配出的NO浓度为99.9ppm。 - NO标气输出流量控制：0~950mL/min连续可调，准确度±5%F.S； - 监测范围：一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm; - 监测准确度：±5%F.S； - 监测报警点：NO为80ppm,NO2为5ppm; - 显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm,NO2浓度监测0.01ppm;流量监测1mL/min; - ▲设定参数：潮气量0-999； 频率0-99； 呼吸比1：1~10； - ▲开机自动校准； - 气泵抽气量：250mL/min; - 环境温度：10℃～30℃； - 相对湿度：≤70%； 电源：AC (220±22)V，(50±1)Hz； 配置清单： 产品配置清单; 数量. 一氧化氮混合气体罐; 至少2. 一氧化氮流量控制仪; 1. 气体混合装置; 1. NO检测口; 1. NO输入链接线; 1. 放置NO流量监控仪仪器架; 1. |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 1、整机保修至少3年，必须由厂家售后（一氧化氮传感器，二氧化碳传感器除外）。 2、装机后工程师至少一次操作培训，临床培训专员至少一次临床培训。 3、厂家或代理商工程师每季度至少回访1次。 |  |  |  |