设备二：新生儿多功能暖箱

| 设备名称 | 新生儿多功能暖箱 | 数量 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： - 主要功能和主要参数 - 1.要求同时具备婴儿培养箱和婴儿辐射抢救台的特性，可实现暖箱的闭合环境和保暖台的开放式环境的转换，提供无须转运的、连续的温暖环境。暖箱与辐射台功能转换过程中，顶盖可无极调节，且遇到障碍物可自动停止。 - 2.温度控制模式：伺服控制和手动控制；箱内温度控制范围；23.0-37.0℃，高温模式：37.1-39.0℃，皮肤温度控制范围；34.0-37.5℃，高温模式：37.6-38.0℃，箱温度显示范围：20.0-42.0℃，分辨率：0.1℃，温度控制精度：箱内、皮肤控制精度均≤0.3℃、箱温波动≤0.25℃；具有内循环风帘系统和可自动启动的垂直风帘系统，确保箱内空气在暖箱壁开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速<10m/s； - 3.报警要求：设有超温、断电报警装置；设有传感器故障、风道故障、设置温度失灵、系统故障等报警装置。 - 4.湿度控制要求：显示范围15-99%，控制范围40-95% 分辨率：1%；最大湿度：当室内相对湿度50%，室内温度25℃，箱内温度设定值为37℃时，箱内最大湿度≥95%；抽屉式无管路化设计独立加湿系统，可快速一次性完全拆出清洗消毒无遗留管路,连续加湿无冷凝水形成，确保可观察新生儿。箱门配置应有旋转减震器功能，窗口和门开关采用静音设计，减少噪音和振动，整体内部噪声：最高噪音不超过41dB。 - 5.辐射台功能模块：外置远红外线陶瓷加热器，有利于热量的良好吸收，可通过血液循环实现全身保暖，亮度较低，不会对婴儿眼睛造成伤害，并且能有效地保持婴儿的体温；温度控制：要求手动模式和伺服模式两种：加热功率：500W;皮肤温度显示范围：30~42°C; 皮肤温度设定范围：34.0~38.0°C; 肤温控制精度： 0.1℃；加热器输出显示：10级; 加热器输出设定范围：0~100（5%增加值）。Apgar计时器：用于新生儿出生后的Apgar评分。要求配电子称。 |  |  |  |
| 配置清单： - 箱体，带电动升降系统， - 电脑控制器（彩色液晶触摸式）, - 光传感器（显示器自动切换白天，夜间模式）， - 趋势图显示及触摸式设定功能， - 床垫倾斜功能旋钮， - 传感器模块（温度，湿度）， - 温度控制系统（手动模式，伺服模式） - 伺服无管路化加湿器 - 报警器（温度，湿度，计时功能） - 可前后推拉式床垫，按钮外置式X线光片盒 - 按钮外置式床垫调节功能 - 婴儿培养箱与辐射台转换升降系统 - 外置陶瓷远红外线辐射台功能加热器 - 升降遇障碍物自动停止传感器 - 加热器保护挡板 - 内置CPR计时器和APGER计时器 - 操作手孔门、培养箱门 - F型轨道滑轨 - 可重复使用肤温传感器 - 静电过滤膜，电源线，导管导入口，床垫，床垫挡板，防尘罩，说明书。 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 保修期1年，维修24小时快速反应，免费提供操作和维修培训。 |  |  |  |