设备三：麻醉工作站

| 设备名称 | 麻醉工作站 | 数量 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 1.工作条件 1.1 后备电池使用时间：90分钟 1.2 标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 1.3 标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。 1.4 标配折叠工作台侧台板，可以根据手术需要延展工作空间。 2. 气源 2.2 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警 2.3 具有空气气源及接口 2.4 快速充氧范围25-75L/min 3. 流量计 3.1标配电子流量计，氧气与空气、双流量计，可扩展增加笑气源，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；同时在屏幕上可显示吸入氧浓度，流量范围0.1-15 l/min 4 . 挥发罐 4.1 ★ 2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐。 5. 呼吸回路 5.1 ≤3L极小的回路容积，手动皮襄不参与机械通气，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 5.2 ▲模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装（附图证明） 5.3 所有模块（含流量传感器）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染（附证明文件） 5.4 二氧化碳吸收罐，容积1370ml/1150g 5.5 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，无需调至手动通气。 5.6 ▲内置冷凝功能，无需能耗，可在使用后备电池时正常工作，采用物理方式解决回路积水问题 5.7 智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态 6. 呼吸机 6.1 ★气动电控呼吸机，支持中英文界面，双轴支臂外置彩色触摸屏，并可调角度。 6.2 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气（提供CFDA认证） 6.3 ▲≥15英寸彩色可270度平面旋转及可调节倾斜度的高触感玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调. 6.4 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检 6.5 ★自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况 6.6 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP。 6.7 标配VCV心脏旁路功能并可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停。 6.8 ★标配气流暂停功能，适用于机械通气和手动通气模式，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作 6.9 ★标配肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并通过肺顺应性趋势图对治疗效果量化。 6.10★可以直接设置目标氧浓度，明确地显示维持所设的吸入氧浓度的最低氧气流量。还显示每小时使用的近似麻药用量及成本。以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，节省新鲜气流量及麻醉药消耗量，所花费的吸入麻药金额，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示。 6.11 潮气量范围：5-1500ml 6.12 呼吸频率：4-100 次/分钟 6.13 吸呼比：2:1到1:8 6.14 ▲ 最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量 6.15 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O 6.16 压力限制范围：12到 100 cmH2O 6.17 标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O 6.18 标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式，当患者有自主呼吸的时候自动回到PSVpro模式。 6.19 PEEP范围：4 到 30 cmH2O 6.20 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； 6.21 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 6.22 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式 6.23 标配手动心肺旁路与VCV心肺旁路功能，并在VCV心肺旁路开启后，当启动前的潮气量大于170ml时，启动后即改为170ml潮气量；当启动前潮气量低于170ml，仍保留原来的潮气量，以预防肺不张。 6.24 30分钟迷你趋势图，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示 6.25 标配主动排污系统 7. 数字和波形监测 7.1 监测参数：吸入氧或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 7.2 标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。 7.3 气体监测模块可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。 7.4 标配旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形 7.5 标配旁路式5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测 7.6 O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：1vol%+2%读数 7.7 CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：0.2vol%+2%读数 7.8 N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：2vol%+2%读数 7.9 潮气量监测范围：5 到1500ml 7.10 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 7.11 智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。 |  |  |  |
| 配置清单： 序号 内容 数量 1 麻醉机主机 2 2 中文软件和用户手册 2 3 国际标准化认证颜色， NIST 管路配置，氧气左侧 2 4 氧空双气源，数字流量计 2 5 备用氧接口 2 6 中国制式电源及电源插座 2 7 隔离变压器 2 8 单宽度气体模块插槽 2 9 麻醉显示屏支臂 2 10 手动皮囊支臂 2 11 主动排污系统 2 12 通气模式：PCV、VCV、SIMV PCV, SIMV VCV, PSVpro、PCV-VG, SIMV PCV-VG、 CPAP-PSV 2 13 目标氧浓度监测软件 2 14 气流暂停 2 15 肺复张套装 2 16 VCV 心肺旁路功能 2 17 书写台面折叠书写板 2 18 钠石灰罐组件 2 19 七氟醚蒸发罐 2 20 气体管路, 氧气 2 21 气体管路, 空气 2 22 单宽度气体模块及其附件 2 23 采样样气回流管 2 24 成人麻醉管路 2 25 儿童麻醉管路 2 26 输氧面罩 2 27 一体化电脑及键盘 2 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 主机保修2年 售后响应时间24小时内 |  |  |  |