10万元以上医疗设备科室用户需求

	项目名称
	内热式针灸治疗仪
	数量
	1

	主要功能要求等相关内容：

1.LED式数字显示，MCU芯片控制，整机核心模块有3C认证；
2. 整机工作无噪音；
3.主机体积约为300×280×120mm；
4.按键设计，操作简单；
5.开机、设置输入、工作结束时具备声音提示；
6.采用单通道控制内热针；
7.整机多通道（≥40路）；
8.工作状态采用灯光指示；
9.内热针针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；
10根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度；
11温度设置范围：38℃～60℃，针体发热温度与设置温度误差为±1℃；
12工作时间设定范围：00.00～99.00min；13最大功耗≤100W，每个探头功耗≤1.5W；


	配置清单：

主机：1台  电源线：1根   连接导线：42根   内热针：100支
合格证：1份  说明书：1份  保修卡：1份

	交货时间：合同签订后  1  个月内

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）

整机保修2年。


专机专用耗材配套设备科室用户需求

	设备名称
	单位
	技术参数、配置
	售后服务
	供货期
	到货要求

	全自动粪便分析仪
	2台
	1、工作原理：利用机器视觉技术对大便颜色、性状、胶体金检测卡显色图像进行拍摄，对检测卡阴阳性，虫卵等有形成分自动进行识别与分类计数； 

2、粪便样本处理器：全密封，螺旋桨式动态滤网设计；

3、计数板：采用高精度一次性计数板；
4、检测卡组合式排列装置：采用“子弹夹式”设计，一次可检测5-10个不同项目；
5、检测速度：综合速度≥90个标本/小时
6、重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%；

7、携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl；

8、配置要求：

全自动粪便分析仪主机   1台

长计数池托架           1个

循环托板               25个
	中标价格包含合同期内设备的维护维修及所有配件费用，不得另外收费，每月维护保养1次；厂家工程师1小时响应，24小时内到现场处理故障，且有备用机应急。
	接到采购方通知后1个月内
	1个月内完成设备的性能验证并通过验收


专机专用耗材配套设备科室用户需求

	设备名称
	单位
	技术参数、配置
	售后服务
	供货期
	到货要求

	全自动尿液分析仪
	3套
	1、测试原理：比色分析法；

2、检测速度≥200测试/小时；

3、全自动送样装置，支持十管样品架，可批次处理≥50个样本；

4、测试项目：尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、肌酐（CRE）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、微量白蛋白（ALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、PH、抗坏血酸（VC）、钙离子（Ca）；

5、可通过增加模块自动检测电导率、颜色、浊度；

6、有分纸技术和装置；

7、可与同品牌尿液有形成分分析仪联机检测，综合报告尿液干化学检测结果；

8、配置要求：

主机        1台

熔断器      2个

送检平台    1个

电脑        1台

打印机      1台
	中标价格包含合同期内设备的维护维修及所有配件费用，不得另外收费，每月维护保养1次；厂家工程师1小时响应，24小时内到现场处理故障，且有备用机应急。
	接到采购方通知后1个月内
	1个月内完成设备的性能验证并通过验收


专机专用耗材配套设备科室用户需求

申请科室：检验科

	设备名称
	单位
	技术参数、配置
	售后服务
	供货期
	到货要求

	全自动尿液有形成分分析仪
	3台
	1、工作原理：利用机器视觉技术，标本上机不需离心，仪器自动进行全范围扫描，确保阳性标本不漏。自动进行有形成分形态学分析，检出结果客观真实，阳性标本只需审核，无需复检；

2、检测速度：≥100个测试；

3、全自控数码显微镜，每次开机可自动实现焦距调节提供清晰视野，实验过程中高低倍物镜自动转换；

4、红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印所分析图像；

5、带质控软件，有质控品，能开机自校。

6、仪器具备不离心镜检正常人群参考值；

7、配置要求：

显微镜  全自动生物显微镜       2台

摄像机  300万像素数码摄像机   2台

3通道精密流动计数池           2个
	中标价格包含合同期内设备的维护维修及所有配件费用，不得另外收费，每月维护保养1次；厂家工程师1小时响应，24小时内到现场处理故障，且有备用机应急。
	接到采购方通知后1个月内
	1个月内完成设备的性能验证并通过验收


