10万元以上医疗设备科室用户需求

	经费来源（√）
	医院经费
	省财政专项
	科教经费
	其  他

	
	√
	
	
	


申购部门： 重症医学科
项目负责人： 邓烈华
申请日期：2019-6-10
	项目名称
	升降温水循环调节系统

	预算单价（万元）
	22.5
	数量
	2台
	预算总金额（万元）
	45

	主要功能要求等相关内容：

（1）工作原理:半导体制冷、制热技术，无氟环保，半导体换能，水循环。
（2）输入电压220V～
（3）环境温度10～30℃
（4）升温功率≥750W
（5）降温功率≥500W
（6）温度设定范围15～39℃
（7）温度设定精度0.1℃
（8)升温时间(空载：20℃至设定温度)≤10分钟
（9）工作噪音≤50db
（10）具备智能输出，并微电脑控制自动调整输出功率
（11）不需要外接体温传感器
（12）具备机内出水温度传感器及温度显示器
（13）具备机内回水温度传感器及温度显示器
（14）对话框可显示设置工作及故障信息
（15）具备低水位声光报警

(16)采用磁联接增压循环水泵技术

(17)采用高强度聚氨酯蜂窝水毯

(18)医用升温毯主机 1台

(19)聚胺酯蜂窝水毯 1条(92cm×50cm)

(20)快速联接水管 1根

(21)专用可移动支架 1套



	配置清单：
(1)医用升温毯主机 1台

(2)聚胺酯蜂窝水毯 1条(92cm×50cm)

(3)快速联接水管 1根

(4)专用可移动支架 1套


	交货时间：合同签订后  1-2  个月内

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）



	申请科室核心小组意见：


经科室核心小组讨论一致认为此项目是医院提升急危重症救治能力所必须，对医院的长远规划有极其重要影响，并增加医疗安全及社会效益。
签字：

2019 年   6  月  10  日 


填表须知：

1、请科室认真填写,无倾向性，不能有型号、品牌；

2、电子版请发送到：ylsblxb@163.com，文件名：科室+设备+用户需求。

PAGE  
1

