广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  | 全自动真菌/细菌动态检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 1 |  |  | 单位 |  |  |  | 台 |  | 预算总金额 |  |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  |  | 年诊治人次 |  |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |  |  |
| 6 |  | 190 |  |  |  | 6000 |  |  | 208.05 |  |  | R是 |  | □否 |  | R是 |  | □否 |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、开展该项目的必要性： 深部真菌感染就是指由致病性真菌所引起的人体深部感染，如侵及到皮肤深层如内脏、肺、粘膜、肌肉、脑、消化道等器官，危害性较大，已越来越严重地威胁着患者的健康与生命。据报道，在美国医院内菌血症／败血症病例中，真菌感染在血流感染常见致病菌中居第三或第四位，真菌感染可明显增加病人死亡率和住院率。由于深部真菌感染的早期诊断困难，治疗药物有限，感染所致病死率高达40％。据统计，近30年深部真菌感染的发病率增加了3-5倍，真菌感染为艾滋病的重要死亡原因之一。内毒素定量检测在重症病人、感染病人（如脑膜炎）以及其他有严重创伤等疾病的病人均有重要的临床意义，这使得内毒素研究一直是热点，但过去由于方法的限制，内毒素检测也是临床的难点。由革兰氏阴性菌所引起的内毒素血症及脓毒血症是目前临床上的主要死亡原因之一。在各类抗生素杀灭革兰氏阴性菌的同时，也会使后者释放出一定数量的内毒素，从而加重内毒素血症。早期诊断的细菌学培养需时长，而且由于抗生素的应用，其培养阳性率低。早期的数小时内作为临床上抢救感染性休克的关键，临床医师仅能根据临床特征与体征推断病源学而带有一定的盲目性，因此，早期体液中内毒素的正确、快速定量检测及相应的对症治疗就显得格外重要。 二、我科原采用手工操作，由于标本量大，一份样本出具结果耗费过多时间，从而导致员工身心俱疲，且手工操作易造成失误和生物危害风险，影响实验结果的准确性，所以迫切需要引进真菌/细菌全自动检测分析仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求、技术参数等相关内容： 全自动真菌/细菌动态检测仪可以同时进行G试验和内毒素检测（包括透析液检测）的全自动微生物检测仪，供医疗临床机构对人体血清样本中的真菌（1-3）-β-D-葡聚糖和革兰阴性菌脂多糖进行检测使用。检测仪器仅配合真菌（1-3）-β-D-葡聚糖检测试剂盒和革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒使用。 实现了从扫码、移液到加样和孵育全过程的全自动，操作简便快速，无需手工操作，1.5小时内即可获得检测结果。 1、仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。 2、加样系统：1个加样通道，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥60个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量)。 3、样本位和试剂位：均采用轨道横置式设计，样本轨道和试剂轨道可灵活设置，实验完成可把载架从工作台面取出，更换方便。 4、试剂应用范围：所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、新型隐球菌荚膜多糖检测（GXM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等。 5、台面区域设置：拥有样本区、试剂仓区、试剂瓶区、读数区、洗板区、孵育区等。 6、微板转运方式：机械手转板，抓手可90°旋转，真正实现X/Y/Z/R方向四维运行。 7、加样针：单通道加样, 加样通道XYZ方向均可运行。一次性TIPS装脱针具有实时监测报警功能，可监测装针、脱针状态；一次性可存放2盒吸头≥180支吸头 8、检测结果 1) 真菌(1,3)-β-D 葡聚糖（G 试验） 方法学：动态显色法 重复性：CV≤10% 准确性：相对偏差≤10% 2) 革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素） 方法学：动态显色法 重复性：CV≤15% 准确性：相对偏差≤15% 3) 曲霉半乳甘露聚糖（GM 试验） 方法学：ELISA 法 重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20% 4) 新型隐球菌荚膜多糖（GXM 试验） 方法学：ELISA 法 重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20% 5) 念珠菌甘露聚糖（Mn 试验） 方法学：ELISA 法 重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20% 6) 曲霉抗体 IgG 方法学：ELISA 法 重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20% 7) 念珠菌抗体 IgG 方法学：ELISA 法 重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 主机1台，扫码枪1把，电源线1条，安瓶开瓶器1个，电脑一体机1套，无线键盘鼠标1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 3、24小时线上服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  |  | 单位 |  | 参考价（万元） |  |  |
| 全自动真菌/细菌动态检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） |  | 年经济收入 (万元) |  |  |
| 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测项目 革兰阴性菌脂多糖检测项目 |  |  |  | □是 |  |  | R否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） |
| 用于开展真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测项目 | 用于开展真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测项目 |  | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法) |  |  |  |  |  |  | 50人份/盒 |  |  | 人份 |  |  | 67.5 |  | 3600 |  | 243000 |
| 用于开展革兰阴性菌脂多糖检测项目 | 用于检测血清中革兰阴性菌脂多糖 |  | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法) |  |  |  |  |  |  | 50人份/盒 |  |  | 人份 |  |  | 99.5 |  | 7200 |  | 716400 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |