	项目名称
	过氧化氢低温等离子灭菌系统
	数量
	1 套

	主要技术指标、参数、功能要求等相关内容：

1. 舱体容积：≥150L

2. 灭菌时间：≤50分钟，并有专门的软式内镜灭菌模式

3. 灭菌温度：46℃-55℃

4. 灭菌剂：灭菌剂浓度≤59%，，包装有化学泄露颜色指示条， 射频识别信息记录追溯功能。

5. 具备过氧化氢提纯取技术灭菌更加快速有效, 处理管腔内径最细可达0.7mm等离子发生器频率：范围≤60赫兹。

6. 灭菌舱门：自动升降门。

7. 灭菌监测：设备自动监测系统，并具备过氧化氢浓度实时检测功能，还可实时显示灭菌舱内灭菌浓度、温度、压力、灭菌过程相关参数。

8. 灭菌范围：不锈钢管腔；聚乙烯和特氟龙管腔软式内镜。

9. 灭菌记录：秒级的实时检测，可打印灭菌时间、压力、温度、浓度、故障显示等记录，并可电脑输出该数据。

10. 信息网络互连系统可实现与HIS系统连接，提供灭菌循环参数、生物监测结果等数据，
11. 配备手术器械兼容性查询系统，提供器械兼容表。
12. 生物监测系统：设备监测结果读取时间≤30分钟，设备可储存生物监测信息数据≥2万条。

13. 具备权威检测机构提供的灭菌有效性监测、生物相容性监测以及H2O2残留浓度监测等设备安全评估报告。

	配置清单：

1.过氧化氢低温等离子灭菌系统 1台

2.生物培养箱：1台

3.卡匣收集盒：1个

	交货时间：合同签订后 2 个月内

	售后服务要求：

1. 提供一年免费保修服务；

2. 保修期内设备完好率95％以上；

3. 维修响应：维修响应时间小于8小时，工程师到场时间小于24小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天；

4. 提供专业设备操作培训服务，并对相关操作人员进行认证。


PAGE  
1

