10万元以上医疗设备科室用户需求

	项目名称
	婴幼儿氧舱
	数量
	4

	主要功能要求等相关内容：

1. 设计压力：0.12MPa

2. 最大加减压速率：≥0.01MPa/min

3. 安全阀整定压力：0.12MPa

4. 密封压力：＞0.1MPa

5. 最高工作压力：0.1MPa

6. 工作介质：医用氧气
7. 筒体容积：约212L

8. 样式：落地式
9. 外形尺寸：筒体直径：约500mm 筒长：约1200mm

10. 整舱(L×W×H)：1564mm×790mm×1051mm

11. 治疗人数： 1 人（身高≤1.1m）

	配置清单：

1.配置
1）双压力表；
2）双流量计；
3）双安全阀；
4）氧舱显示器；
5）测氧流量计；
6) 托盘；
7）静电接地；
2.随舱配件
1）PU 软管10 米；
2）硅脂1 支；
3）“O”型密封圈1 根。
4）舱外静电接地线
5）小螺丝刀1 把
6）电源线
7）压力表垫片
8）内六角扳手
9）叉子扳手
3.说明书 随舱配带中文说明书
4.易损件 测氧传感器（约6个月）
5.需校验的部件
1）压力表（需每半年校验）
2）安全阀（需每年校验）

	交货时间：合同签订后  1  个月内

	（1） 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）

（2） 对所提供的设备主机免费质保 1 年。

（3） 在保修期内，仪器故障时，接到报障通知后，2小时内作出响应，48小时内到达故障现场并处理故障。
（4） 专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训


PAGE  
1

