广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  | 麻醉视频喉镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 3 |  |  | 单位 |  | 台 |  | 预算总金额 |  |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |  |
| 5 |  | 328 |  |  | 15000 |  | 492 |  |  | √ 是 |  | □否 |  | √ 是 | □否 |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作为高水平医院建设单位，可视化技术的使用是硬性要求之一，也是处理困难气道，减少医疗风险的重要手段。我科目前可用的视频喉镜只有8台，但每天手术量约80-100台，远不能满足临床需求。另外，8台视频喉镜中，一半以上是简单消毒重复使用，存在着较大的交叉感染隐患，医院感染部也反复强调希望能尽量消除隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 1、显示屏≥2.5英寸(64.1*48mm)，LCD彩色显示器 2、全防水设计，≥IPx7防水等级，整机可浸泡消毒（包括屏幕） 3、镜片精细化设计，MAC 2：长:116+2, 宽:11.9+2，弧长: 111+2；MAC 3：长:127+2, 宽:11.9+2，弧长: 120+2；MAC 4：长:136+2, 宽:11.9+2，弧长: 138+2（mm） 4、电池为专用锂电池，可使用≥250分钟 5、整机耐用医用级热塑性塑料，芯材为加强结构合金，该仪器及其包装不含乳胶，2米跌落整机无损试验 6、运输/储存环境：-10℃至40℃环境温度；10%至90%相对湿度 7、显示器：可上下旋转≥45度 8、外形尺寸: 180*68*110mm左右, ≤0.2KG 9、≤30分钟低电量闪烁提示 10、一次性视频喉镜片：医用级光学聚合物，不含乳胶；具有专用的防雾技术涂层，可清晰显示图像 11、喉镜配置：可使用≥5种规格喉镜片使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1; 可视喉镜; 1; 台. 2; 3.6V电池; 1; 块. 3; 快速入门指南; 1; 本. 4; 包装盒; 1; 个. |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |  |
| 可视化气管插管术 |  |  |  | √ 是 |  | □否 |  |  | 160 |  |  |  |  | 15000 | 210 |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |
| 气管插管 | 插管配套镜片，防止交叉感染 |  | 一次性视频喉镜片 |  |  |  |  | 1片/盒 |  |  | 片 |  | 140 |  | 15000 | 2100000 |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |