|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** |
| 5 | 中高档呼吸机 | 8 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**  （1）气动电控治疗型呼吸机，通过CFDA和CE认证，适用于成人、小儿患者通气。  （2）监测功能：具备驱动压监测。并且具有动态肺图像功能，图形化实时显示肺部通气状态。  （3）具有高流量氧疗功能，可设置CPAP参数、氧疗流速、氧浓度。（4）具备流量支持功能，容量控制通气（VCV）模式下，在吸气阶段检测到病人有额外吸气动作，机器可根据病人吸气动作自动调节流速和时长，提供适应性流量补偿，满足所需潮气量。  （5）≥15英寸彩色全触摸显示屏。屏幕分辨率≥1920\*1200，显示器可以旋转。  （6）发生报警时快速在通气界面主监测参数区设置主要报警参数范围值。  （7）潮气量设置范围：最低潮气量≤20ml，最大潮气量≥2000ml。  （8）具有参数柱状图、趋势图、波形回顾及统计功能。  （9）吸气阀、呼气阀可徒手拆卸和安装，，呼气阀两侧具备金属膜片可自动加热，保证潮气量精准。 |
| 配置清单：  呼吸机主机 8台、  显示器组件 8套、  支臂 8套、  夹板肺 8个 |
| 交货时间：合同签订后 30日内。 |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）  1.整机质保≥3年。  2.提供专业、系统的现场培训服务。  3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。  4.售后响应时间2小时内，24小时到场，48小时可提供备用机。  5.设备配套的软件终身免费维修维护。  6.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |