|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** |
| 6 | 干湿分离吊塔 | 8 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**  一、参数及功能需求：  1吊桥主体材料要求为高强度铝合金型材，圆弧形设计，，吊塔耐擦洗易清洁；  2配置机械刹车，转动顺畅可靠，定位准确，无漂移；  3横梁一体压铸成型， 最大承载不小于400kg；  4保证电气安全，严格实现电气分离，；  5功能柱为四面体设计，气电可分布于不同的端面，避免线管缠绕，便于插拔；  6气体管路采用医疗专用橡胶软管；取得医用资质证明（ISO5359-2008）提供证明文件；  7托盘为铝合金不低于6063材质，整体压铸成型，单层托盘最大承载≥80kg，符合四倍承载安全系数；  8功能柱外置一体成型标准滑轨，方便托盘调节、方便扩展其它附件；  9双关节阻尼可调输液臂定位简单可靠，；  10配置气体终端要求金属材质，插拔次数满足≥2万次，气体终端通过CE认证；  11电源插座和网络接口要求国标五孔，通过CE认证；  12单个抽屉最大承载≥15kg，符合四倍承载安全系数；  13吊塔产品通过防尘检测，防尘等级≥IP4X；  14吊塔产品通过抗震检测，具有良好的抗震性能。 |
| 配置清单：  1. 横梁1套X8  2. 功能柱 2套X8  1. 托盘2层X8  2. 抽屉1套X8  3. 氧气终端2套X8  4. 负压吸引终端1套X8  5. 压缩空气终端1套X8  6. 电源插座8个X8  7. 网络接口1个X8  8. 不锈钢网篮1个X8  1. 托盘2层X8  2. 抽屉1套X8  3. 氧气终端1套X8  4. 负压吸引终端2套X8  5. 压缩空气终端1套X8  6. 双关节输液架1套X8 |
| 交货时间：合同签订后30个工作日内。 |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）  1.整套3年质保。  2.提供专业、系统的现场培训服务，直到采购人能熟悉使用。  4.售后响应时间4小时内，24小时到场。 |