| 附表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 类别 | 使用科室 | 主要技术指标、参数、功能要求（以下内容仅对设备作简单描述，请供应商按照具体设备提供完整、详细的技术参数） |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统-1 | 160 | 2 | 医学影像及放射治疗类 | 健康管理中心（开发区体检分部） | - 主要技术指标、参数、功能要求： - 1、主机成像系统： - （1）高分辨率液晶显示器，无闪烁，自由臂设计，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 - （2）操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度。 - （3）脉冲优化处理技术 - （4）自适应增益补偿技术 - （5）数字化二维灰阶成像及M型显像单元； - （6）解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 - （7）脉冲反向谐波成像单元； - （8）彩色多普勒成像技术； - （9）自适应宽频带彩色多普勒成像技术 - （10）彩色多普勒能量图技术； - （11）方向性能量图技术 - （12）数字化频谱多普勒 - （13）数字化通道≥400万 - （14）智能化一键图像优化技术； - （15）空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,多线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 - （16）自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节。 - （17）实时二同步 /三同步能力； - （18）内置 DICOM标准输出接口； - （19）内有一体化超声工作站； - 2、弹性成像技术 - （1）实时软组织弹性成像技术，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 - （2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 - （3）具备浅表及腔内弹性成像 - （4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 - 3、具备智能多普勒血管检查技术 - （1）单键优化二维、多普勒图像质量 - （2）单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 - （3）具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 - 4、血管中内膜自动测量与分析 - （1）要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 - （2）计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 - （3）脱机数据可输出 - 5、超声声速自动校正技术 - （1）针对肥胖及困难病人 - （2）可用于腹部，乳腺和肌骨检查 - （3）专门的预置条件 - 6、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 - 7、组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 - 8、基于手动的心肌应变定量 - （1）节段心肌取样 - （2）多个心动周期数据显示 - （3）各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 - （4）快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 - 9、实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 - 10、测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) - （1）一般测量：距离、面积、周长等； - （2）产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； - （3）外周血管测量和计算功能； - （4）多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); - （5）心脏功能测量； - 11、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 - （1）数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩； - （2）硬盘容量大，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元上千帧； - （3）具备主机硬盘图像数据存储； - （4）病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； - （5）可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； - 12、输入/输出信号： - （1）输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 - （2）输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 - 13、连通性：医学数字图像和通信 DICOM接口部件 - 14、系统技术参数及要求： - （1）系统通用功能： - 1）多个探头接口选择,并激活可互换通用 - 2）预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,及常用所需的外部调节及组合调节 - 5）安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； - （2）探头规格 - 1）频率：超宽频带探头，最高频率≥15MHz, 频率范围广 - 2）二维、彩色、多普勒均可独立变频； - 3）类型：电子扇扫、线阵、凸阵 - 4）腹部凸阵探头 - 血管/小器官线阵探头 - 心脏相控阵探头 - 腔内探头 - 6）腔内探头视野广 - 7）扫描深度大 - 8）B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 - 电子凸阵：B/PWD; - 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD - 9）穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； - （3）二维显像主要参数： - 1）成像速度：相控阵探头， - 2）增益调节：多段TGC增益补偿，多段LGC侧向增益补偿，B/M 可独立调节； - 3）高分辨率放大； - 4）声束聚焦; - 5）接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； - 6）二维灰阶成像。 - （4）频谱多普勒： - 1）显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒； - 2）显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； - B/CPA/PW；B/CDV/CW； - 3）最大测量速度：PWD正或反向血流速度和CWD:血流速度大 - 4）Doppler及M型电影回放：48 秒； - 5）滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； - 7）取样宽度及位置范围：多级可调； - 8）多级零位移动 - 9）实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 - （5）彩色多普勒： - 1）显示方式：速度图、能量图、方向性能量图 - 2）扫描速率：彩色扫描帧率多帧/秒； - 3）彩色增强功能:彩色多普勒能量图;组织多普勒 - 4）具有双同步/三同步显示(B/D/CDV) - 5）彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤8mm/s - 6）显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 - 7） 具有显示位置调整； - （1）超声功率输出调节： - 1）B/M、PWD、COLOR DOPPLER - 2）输出功率选择分级可调 - （7）记录装置： - 1）内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 - 2）DVD-RW 或USB图像存储 - 3）USB接口≥3个，用于图像传输 - 配置清单： - 1、智能超声系统主机 一套 - 2、浅表探头 一个 - 3、腹部探头 一个 - 4、心脏探头 一个 - 5、腔内探头 一个 - 中文说明手册 一本 - 售后服务要求： - 整机保修12个月 - 提供免费的400/800服务热线 - 免费送货至使用单位，负责安装，调试和操作培训 - 设备发生故障时，初次电话响应时间：2小时。现场响应时间：本地——第二个工作日 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断系统-2 | 150 | 2 | 医学影像及放射治疗类 | 健康管理中心（开发区体检分部） | - 主要技术指标、参数、功能要求： - 1、主机成像系统： - （1）高分辨率液晶显示器，无闪烁，自由臂设计，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 - （2）操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度。 - （3）脉冲优化处理技术 - （4）自适应增益补偿技术 - （5）数字化二维灰阶成像及M型显像单元； - （6）解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 - （7）脉冲反向谐波成像单元； - （8）彩色多普勒成像技术； - （9）自适应宽频带彩色多普勒成像技术 - （10）彩色多普勒能量图技术； - （11）方向性能量图技术 - （12）数字化频谱多普勒 - （13）数字化通道≥400万 - （14）智能化一键图像优化技术； - （15）空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,多线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 - （16）自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节。 - （17）实时二同步 /三同步能力； - （18）内置 DICOM标准输出接口； - （19）内有一体化超声工作站； - 2、弹性成像技术 - （1）实时软组织弹性成像技术，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 - （2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 - （3）具备浅表及腔内弹性成像 - （4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 - 3、具备智能多普勒血管检查技术 - （1）单键优化二维、多普勒图像质量 - （2）单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 - （3）具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 - 4、血管中内膜自动测量与分析 - （1）要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 - （2）计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 - （3）脱机数据可输出 - 5、超声声速自动校正技术 - （1）针对肥胖及困难病人 - （2）可用于腹部，乳腺和肌骨检查 - （3）专门的预置条件 - 6、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 - 7、组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 - 8、基于手动的心肌应变定量 - （1）节段心肌取样 - （2）多个心动周期数据显示 - （3）各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 - （4）快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 - 9、实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 - 10、测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) - （1）一般测量：距离、面积、周长等； - （2）产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； - （3）外周血管测量和计算功能； - （4）多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); - （5）心脏功能测量； - 11、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 - （1）数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩； - （2）硬盘容量大，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元上千帧； - （3）具备主机硬盘图像数据存储； - （4）病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； - （5）可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； - 12、输入/输出信号： - （1）输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 - （2）输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 - 13、连通性：医学数字图像和通信 DICOM接口部件 - 14、系统技术参数及要求： - （1）系统通用功能： - 1）多个探头接口选择,并激活可互换通用 - 2）预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,及常用所需的外部调节及组合调节 - 5）安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； - （2）探头规格 - 1）频率：超宽频带探头，最高频率≥15MHz, 频率范围广 - 2）二维、彩色、多普勒均可独立变频； - 3）类型：电子扇扫、线阵、凸阵 - 4）腹部凸阵探头 - 血管/小器官线阵探头 - 心脏相控阵探头 - 腔内探头 - 6）腔内探头视野广 - 7）扫描深度大 - 8）B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 - 电子凸阵：B/PWD; - 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD - 9）穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； - （3）二维显像主要参数： - 1）增益调节：多段TGC增益补偿，多段LGC侧向增益补偿，B/M 可独立调节； - 2）高分辨率放大； - 3）声束聚焦; - 4）接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； - 5）二维灰阶成像。 - （4）频谱多普勒： - 1）显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒； - 2）显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； - B/CPA/PW；B/CDV/CW； - 3）最大测量速度：PWD正或反向血流速度和CWD:血流速度大 - 4）电影回放； - 5）滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； - 7）取样宽度及位置范围：多级可调； - 8）多级零位移动 9）显示控制； 10）实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 （5）彩色多普勒： 1）显示方式：速度图、能量图、方向性能量图 2）彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3）具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 4）彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤8mm/s 5）显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 6）显示位置调整； （6）超声功率输出调节：输出功率选择分级可调 （7）记录装置： 1）内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 2）DVD-RW 或USB图像存储 4）USB接口≥3个，用于图像传输 - 配置清单： - 1、智能超声系统主机 一套 - 2、浅表探头 一个 - 3、腹部探头 一个 - 4、心脏探头 一个 - 5、腔内探头 一个 - 6、中文说明手册 一本 - 售后服务要求： - 整机保修12个月 - 提供免费的400/800服务热线 - 免费送货至使用单位，负责安装，调试和操作培训 - 设备发生故障时，初次电话响应时间：2小时。现场响应时间：24小时 |
| 3 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 150 | 1 | 医学影像及放射治疗类 | 健康管理中心（开发区体检分部） | - 主要技术指标、参数、功能要求： - 1 主机 - 1.1 高压发生器 - 1.1.1 最大输出功率≥40KW - 1.1.2 管电压(KV)范围50KV－130kV - 1.1.3 管电流≥600mA - 1.1.4 最短曝光时间≤3ms - 1.1.5 最长曝光时间≥8s - 1.1.6 多点自动曝光功能 - 1.1.7 高压逆变频率≥90kHz - 1.2 高速Ｘ线管球 - 1.2.1 球管阳极热容量大 - 1.2.2 球管焦点有大小焦点 - 1.3 机械结构 - 1.3.1 机械结构类型：可升降立柱式球管+胸片架+浮动平床 - 1.3.2 球管立柱沿摄影床纵向移动距离≥150厘米 - 1.3.3 球管焦点距地面最小距离≤80厘米 - 1.3.4 立柱自身回转 - 1.3.5 立柱应有指示X射线源组件焦点到滤线栅高度的标尺 - 1.4 立式胸片架 - 1.4.1 探测器上下移动范围: ≥120cm - 1.5 平板探测器 - 1.5.1 提供与整机同品牌平板探测器，提供报关单。 - 1.5.2 类型:非晶硅，整板成形 - 1.5.3 探测器面积:≥30cm × 40cm - 1.5.5 像素尺寸≤150微米 - 1.5.6 像素≥700万 - 1.5.7 空间分辨率≥3线对/毫米 - 1.5.8 自然冷却，平板无须额外特殊冷却 - 1.5.9 从曝光到预显图像时间≤5s - 1.5.10 1块探测器 - 1.6 摄影平床 - 1.6.1 摄影床类型：固定式四向浮动摄影床(非轮式移动型) - 1.6.2 带有电磁锁定方式 - 1.6.3 床面纵向移动范围：≥75cm - 1.6.4 床面横向移动范围：≥15cm - 1.6.7 最大承重≥300kg - 1.7 图像采集工作站 - 1.7.1 专用数字化图像处理工作站 - 1.7.2 主机工作站操作台内存大 - 1.7.3 大个大容量硬盘 - 1.7.4 彩色触摸屏 - 1.7.5 中文操作界面 - 1.7.6 一体化主机控制台，高压发生器高度集成,可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 - 1.7.7 支持任务清单；自动/手动输入病人资料，已输入的病人资料在列表中配对确认。 - 1.7.8 具有按解剖部位自动设置摄影条件，曝光条件自动选择功能 - 1.7.9 根据解剖部位自动进行图像优化处理 - 1.7.10 具备自动图像范围探测、修整功能 - 1.7.11 图像处理软件，多层图像优化算法 - 1.7.12 具有图像窗宽窗位调整、动态范围调整、整幅图放大、局部放大、旋转、注解、边缘增强等通用图像处理技术 - 1.7.13 多频率窗/多灰度窗图像优化处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中的高密度和低密度区域影像细节对比度清晰显示 - 1.7.14 有DICOM存储、打印，worklist等功能支持HIS / RIS 连接 - 配置清单： 1 X线球管系统 1 2 无线数字平板探测器 1 3 X线高压发生器 1 4 束光器 1 5 一体化影像工作站 1 6 预览显示屏 1 7 胸片探测器盒 1 8 胸片架系统 1 9 摄影床探测器盒 1 10 四向浮动床 1 11 影像优化引擎 1 12 实时剂量监测 1 - 售后服务要求： - 整机保修1年 - 免费送货至使用单位，负责安装、调试、操作培训。 - 设备发生故障时，提供在线远程维护支持，在接到电话（或书面）通知后2小时内作出应急反应，48小时内抵达现场工作。 - 主要零配件在接到通知后24小时内发货。 |
| 4 | X线计算机体层摄影设备（CT） | 468 | 1 | 医学影像及放射治疗类 | 健康管理中心（开发区体检分部） | - 主要技术指标、参数、功能要求： 1 机架系统 1.01 机架孔径：≥70 cm 1.02 机架全周旋转速度快速 1.03 机架倾角：≥±20° 1.04 机架倾角控制，检查床升降控制：机架及控制台均可控制 1.05 机架倾斜状态下螺旋扫描：±20° 1.06 机架驱动方式：高精度钢带驱动 1.07 机架内部冷却方式：风冷 1.08 具备机架激光定位系统 1.09 机架心电图显示系统：具备 1.10扫描中心平面到正面距离：≤40cm 3 高压发生器和球管 3.01 球管热容量≥4MHU 3.02 球管冷却方式：油冷或风冷 3.03 多档球管电压备选档数： 4 扫描床 4.01 床面宽度：≥40cm 4.02 扫描床最小离地高度：≤40cm 4.03 扫描床升降可调范围：≥50cm 4.04 扫描床最大垂直移动速度：≥50mm/s 4.05 扫描床水平可调范围：≥220cm 4.06 床面最大承重：≥250kg 4.07 扫描床定位精度值小 4.08 最大无金属可扫描范围：≥195cm 4.09 床旁升降脚闸：双侧各一组 5 探测器 5.01 多排探测器Z轴方向 5.02 探测器Z轴方向总宽度 ：≥30mm 5.03 探测器像素单元物理总数：≥30000个 5.04 每排探测器数据采集物理个数：≥800个 5.05 数据最大采样率：≥2000 views/s 5.07 多数据采集系统通道 6 图像质量和剂量 6.01 具备能量均整滤线器 6.05 具备自动KV功能 6.06 具备三维自动毫安调节技术 6.07 最低智能剂量控制 6.08 剂量管理：自动毫安选择功能；动态剂量调制；剂量显示 6.09 敏感器官保护功能：可在正面投照敏感器官如眼眶，甲状腺等时，自动降低毫安 6.10 降噪重建技术 7 扫描参数 7.01 轴扫，螺旋扫描，容积扫描模式：具备 7.02 最薄物理扫描层厚：≤0.5mm×40 7.03 同时具备80层、40层、32层、20层、16层、4层、单层扫描模式选择 7.04 最大扫描视野范围：≥60cm 7.05 最小扫描视野范围：≤20cm 7.06 扫描视野备选种类：≥2种 7.07 最小重建视野范围：≤3cm 7.08 图像重建矩阵 7.09 图像显示矩阵 7.10 定位像最大扫描长度：≥160cm 7.11 正侧双定位相：具备 7.12 单个扫描范围前后及左右双定位像确定功能：具备 7.13 单次螺旋连续扫描时间：≥150s 7.14 螺旋扫描螺距最大值 7.15 薄层扫描不同厚层重建功能：具备 7.16 扫描程序可预设：≥250种 7.17 每个扫描程序可预设重建模式：≥3种 7.18 扫描语音提示种类：≥200种 7.19 迭代条件下图像重建速度：≥10幅/s 8 主控台 8.01 CPU：64位CPU 8.02 内存：32GB 8.03 硬盘总容量：≥500GB 8.04 图像存储量：≥100,000幅（不压缩） 8.05 液晶平面显示器≥19寸，分辨率≥1280X1024 8.06 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且用户录制病人呼吸指令不少于20条 8.07 标准DICOM3.0接口 8.08 - DICOM 存储 8.09 - DICOM 打印 8.10 - DICOM 工作列表 8.11 - DICOM 查询/检索 8.12 - DICOM 移动媒体存储 8.13 DVD-RAM 图像存档系统 8.14 DICOM CD 图像存档系统 9 后处理工作站 9.01 提供后处理工作站软件 9.02 CPU主频 ≥3.2GHz 9.03 采用多核CPU 9.04 内存：≥32G 9.05 硬盘总容量：≥1T 9.06 专业图形处理卡 9.07 DVD刻录数据存储系统 9.08 显示器规格：≥24英寸彩色高分辨率专业显示器 9.09 显示器分辨率：≥1920x1200 9.10 提供标准DICOM3.0接口 9.11 具备扫描工作流管理，能实现数据传输，存储，打印，查询，检索等：具备 10 临床应用软件 10.01 螺旋扫描实时成像技术，提供扫描时同步显示断面图像 10.02 实时成像速度：≥12幅/s 10.03 MPR，曲面重建 10.04 三维（3D）软件包 10.05 最大及最小密度投影(MIP, MinP) 10.06 CT血管造影 10.07 模拟手术刀技术 10.08 透明显示技术，容积透明重建功能 10.09 三维容积漫游软件 10.10 组织器官的彩色容积重建与显示 10.11 容积再现技术（SVR），并可实时密度转换 10.12 螺旋扫描降噪软件 10.13 金属伪影消除技术 10.14 肩臂、骨盆条状伪影消除技术 10.15 Z轴容积分辨率优化软件 10.16 肺纹理增强软件 10.17 肺函数成像种类：≥3种 10.18 运动伪影校正软件 10.19 后颅窝伪影校正软件 10.20 低剂量肺扫描技术 10.21 儿童低剂量成像软件和扫描序列 10.22 CT电影功能 10.23 动态扫描分析评价软件 10.24 线束硬化伪影校正软件 10.25 三维容积测量评估功能 10.26 容积重建：软件功能内包含设定的默认重建模式，自动完成重建 10.27 一次注药自动触发造影跟踪软件 10.28 -适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） 10.29 -为保证数据准确，对感兴趣区CT值测量频率：≥10次/s 10.30 -可同时监测感兴趣区数目：≥2个 10.31 -监测扫描常用剂量：≤15mA 10.32 -为保证检查准确性，可自动和手动启动正式增强扫描 10.33 -血管分析软件 10.34 肺结节分析软件 10.35 -自动结节分离功能 10.36 -结节自动个性化容积成像：≥3种 10.37 -全自动分析测量和评价结节功能 10.38 -自动产生评价报告 10.39 结肠造影分析评价软件 10.40 -结肠自动分离功能 10.41 -结肠全景浏览 10.42 -结肠自动透明化 10.43 -结肠病灶三维测量评价 10.44 血管成像功能及高级后处理 10.45 提供减影专用处理程序 10.46 血管分析软件包 10.47 提供血管MPR等分析功能 10.48 提供血管狭窄分析工具 11 胸部CT人工智能辅助诊断 11.1 胸部CT影像阅片模块 11.1.1 窗口布局调整提供，多种不同窗口布局，如1×1,2×2等11.1.2 窗宽窗位调整提供，丰富的固定窗宽窗位调节功能，包括：脊柱、颅脑、骨骼、颅骨、纵膈、肺、乳腺、椎骨、肝脏、高清。支持窗宽窗位快捷键操作及自定义修改。支持肺窗、纵隔窗的窗宽窗位数值的自定义设置：提供 11.1.3 图像移动提供，可便捷移动图像位置 11.2 影像三维阅览功能 11.2.1 交互式多平面重组（MPR）提供，可显示除断层图像外，还可重建并显示冠状位、矢状位的图像。从3个维度观察病灶，为医生精确诊断提供更多信息 11.2.2 最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP）提供，利用最大和最小密度投影功能，阅览肺结节病灶；能够更加细致的了解肺结节病灶与周围肺组织、血管及胸膜间的关系 11.3 参数测量：提供 11.3.1 点测量提供，测量任意一点的CT值 11.3.2 长度测量提供，测量任意两点之间的长度 11.3.3 角度测量提供，测量任意两条线段的角度 11.3.4 ROI测量提供，提供多种方式，椭圆、四边形、多边形、自定义ROI，测量区域内的最大/最小/平均CT值，CT值方差和ROI面积 11.4 影像数据传输功能可以连接CT传输影像数据 11.5 影像数据联动对比功能提供，能够将两个窗口的影像进行联动，根据需求，绑定移动、缩放、调整窗宽窗位 11.6 肺结节自动检出标记 11.7 结节自动定位 11.8 结节自动分析测量功能 11.9 智能随访 11.10 结构化报告,系统根据标记结果，将所有可疑征象分别统计，生成预定的结构化报告，医生可以手动修改编辑报告。可将结构化报告内容复制到医生的PACS报告工作站界面上，便于快速编写报告：提供 11.11 肋骨骨折检出及定位, 支持肋骨骨折的检出，并支持定位到左、右侧相应肋骨 11.12 肋骨自动计数, 能自动计数左右侧肋骨数 12 出血性脑卒中辅助诊断 12.1 出血性脑卒中影像阅片模块 12.2 测量功能 12.3 影像三维阅览功能，交互式多平面重组（MPR）可显示除断层图像外，还可重建并显示冠状位、矢状位的图像。从3个维度观察病灶，为医生精确诊断提供更多信息 12.4 影像数据传输功能, 可以连接CT传输影像数据 12.5 影像数据联动对比功能, 能够将两个窗口的影像进行联动，根据需求，绑定移动、缩放、调整窗宽窗位 12.6 出血灶自动检出标记功能 12.6.1 血肿标记列表, 列出颅内血肿 12.6.2 血肿自动标记, 勾画血肿边缘轮廓 12.7 出血灶自动定位 12.8 出血性脑卒中病灶分析 12.8.1 血肿分类, 将脑出血病灶进行五种类别分类（脑实质出血、硬膜下出血、硬膜外出血、蛛网膜下腔出血、破入脑室内出血） 12.8.2 长短径测量 12.8.3 体积测量, 自动计算不同出血类型的体积 12.8.4 脑室信息, 提供破入脑室血肿、脑室内出血体积测量 12.9 脑中线分析功能 12.10 结构化报告功能 12.11 出血性脑卒中随访对比功能 12.12 数据收藏 12.13 病例插队处理, 在需要优先处理计算特殊病人的病例时， 可以手动进行插队 12.14 查看同一患者其他影像检查,支持检索该患者历次影像检查，包括不同模态影像数据 12.15 重新计算,支持病例按需重新进行算法模型计算 13 附件 13.1 必要的扫描附件，如头托等 13.2 供系统调试与维修用的模体 - 13.3 操作室操作桌椅 - 配置清单： 1机架系统 2检查床 3控制台 4系统自动化工具 5DICOM 传输协议 6临床应用软件包 7剂量控制系统 8附件 8-1 手册 8-2 水膜 8-3 扫描支架 8-4 电缆 8-5 电源分配柜 9CT独立后处理工作站 9-1 外周血管探针 9-2 CT结肠成像软件包 9-3 肺结节探针 10工作站硬件 11CT专用操作台 12CT专用操作椅 13人工智能服务器 2 - 售后服务要求： 1、设备的标准用户培训时间为5个工作日，包含CT应用基础、高级临床应用培训以及答疑； 2、培训内容包含但不限于系统概述、安全操作规程讲解、各部位常规扫描及常用参数的介绍、图像显示和处理等。 |

附件1：

| 设备咨询会报名及报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广东医科大学附属医院2021年医学影像及放射治疗设备项目 |  |  | 项目编号 | M4400000707010495001 |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与咨询的设备序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  | 联系方式 （手机） |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术联系人 |  |  |  |  | 联系方式 （手机） |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  | 产地 |  |  |  |
| 厂家名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细技术参数 |  | （可另附说明，包括但不限于以下内容技术规格、参数情况（如递交的为进口品牌设备，还需要递交与国产品牌设备的技术对比表）、交货时间、售后服务） |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械类别 |  | □一类 □二类 □三类 □无医疗器械证 |  |  |  |  | □国产 □进口 |  |
| 优惠总价格（含税） （万元） |  |  |  | 免税总价格 （万元） |  |  |  |  |
| 参会公司（盖公章）： 报名时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | - 报名表要求盖报名公司公章； - 一个项目一份报名函； - 报名单位必须与参会单位一致 |  |  |  |  |  |  |  |

产品资料书

【以下资料一式6份且须加盖公章。请按以下顺序装订成册】

封面及目录：

编制封面、目录、页码。封面要求标注：报名公司名称、设备名称、设备序号。

第一部分：医疗设备

1、设备报价表：含完整配置的设备报价（含名称、品牌、型号、配置、市场报价及优惠价（报价要求：1、设备总价；2、质量保证期后1、3、5年的维保价格））。

2、设备的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械产品注册登记表》（《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械备案信息表》）(如设备不具备可不提供)：

有效期至：            （计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件。

注册证（备案凭证）号：

3、设备销售业绩清单：提供三甲医院合同（含配置清单）复印件或发票复印件或中标通知书或进关单复印件。

4、厂家：营业执照。

5、代理商：经营许可证、营业执照。

6、授权书：

（1）厂家给代理商的授权书（有效期至                  ）（要求半年以上）

7、产品彩图(公开发行的彩页)。

8、厂家售后服务承诺书。

第二部分：设备配套耗材

如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函；

如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。

1、产品报价表（包括：名称、规格/型号、厂家、注册证及其有效期、市场报价及优惠价）

2、耗材或试剂的产品注册证（如有）

3、其他同级医院发票复印件（三甲医院或以上）

5、厂家：营业执照。

6、代理商：经营许可证、营业执照。

7、授权书：

- 厂家给代理商的授权书

- 产品彩图。

- 填写以下耗材表格（填写内容均以耗材具体信息为准）：

| 序号 | 广东省交易平台产品编码 | 产品名称（以医疗器械注册证为主） | 商品名（通用名） | 品牌 | 产品注册证号 | 注册证规格 | 注册证型号 | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业 | 包装规格 | 耗材功能需求 | 配送企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三部分：维修零配件报价

1、维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

销售给其他同级医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。

2、厂家提供的售后服务授权书。

3、设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。

第四部分 ：要求（需包含以下内容）

一、产品技术参数、配置清单、售后服务：文件格式为微软word文档。

二、要求市场上主流的品牌进行对比，至少与两个品牌进行对比

1、设备特点：其他品牌没有，参与咨询会产品独有的功能、技术。

2、设备优点：参与咨询会产品比其他产品优势的地方。

3、对比表：

| 参数内容 | 贵品牌型号产品 | 竞品1 | 竞品2 | 竞品3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、可操作性：设备使用操作方面的优点。

三、技术参数：提供参与咨询会产品完整的技术参数。

四、配置清单：提供参与咨询会产品完整的配置清单。

五、产品彩页：提供参与咨询会产品完整彩页。

六、市场占有及销售记录：

1、提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明参与咨询会产品市场占有率的文件。

2、提供其它至少三家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先）

| 序号 | 医院名称 | 购买时间 | 成交单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲医院 |  |  |
| 2 | 乙医院 |  |  |
| 3 | 丙医院 |  |  |

七、配套耗材报价：如果没有耗材，此项无需提供。

八、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。

九、厂家、代理商证件、销售业绩清单、授权书等涉及图片的文件电子版为彩色JPG或者PDF格式。

十、产品咨询会产品资料6份，其中正本1份、副本5份，副本可采用正本的复印件。每份产品咨询会产品资料需标明“正本”、“副本”。其中正本要求盖公司章。正、副本不符以正本为准。

法定代表人身份证明书

致：广东省机电设备招标有限公司

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

授权委托证明书

致：广东省机电设备招标有限公司：

（报名单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目设备咨询活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署所有设备咨询文件，进行全权处理设备咨询活动中的一切事宜，其在该项目设备咨询活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月     日

授权代表（签字）：

日期：     年   月     日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。