| 设备名称 | 动静脉脉冲气压治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 壹 |  | 单位 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、该设备有效降低V TE的发生率，消除 肢体水肿，促进足底血液回流，作用机理仿人体“生理性足泵”通过瞬时脉冲，刺激足底静脉丛使腘静脉血流流速提高，在最容易形成血栓的静脉瓣膜处形成湍流消除血液瘀滞； 2、该设备能够弥补现有临床治疗方式不足，仅需要包裹患者足部，患者依从性强，可以专人专用符合院感控要求； 3、该设备配置VTE防控管理系统可以实现VTE管理的系统化、规范化、智能化，做到VTE信息化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 预置3种治疗方案，分别针对不同患者需求： 1、开机默认设置：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3S，脉冲间隔时间20s。预防深静脉血栓形成，消除水肿，促进足底血液回流； 2、预置模式二：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s，用于打石膏患者； 3、预置模式三：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3s，脉冲间隔时间20s。用于肢体过于敏感或在选择高压力前的适应性治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 主机 1台，脉冲足垫 1副，脉冲手垫 1副，脉冲石膏足垫 1副，导气管 2根，保险丝2只， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 维保年限10年，专业人员进行操作培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  |  | 耗材名称 |  |  | 是否单独收费 | 最小计量单位 | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 预防VTE（预防深静脉血栓） |  | 预防VTE，专人专用，院感控要求 |  |  | 肢体压力套 |  |  | 是 | 套 | 650 |  | 360 | 234000 |
| 四、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |