附表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力筛查仪 | 1 | 1、同时具备耳声发射(OAE)和自动听性脑干反应(AABR)功能； 2、两耳能同时检测； 3、抗干扰能力强。 4、质保期1年 |
| 3 | 脑补与区域血氧检测系统 | 1 | - 自定义设置：患者ID、姓名、年龄、体重、测量部位等 - 数据设置：时间、语言、报警音量与限值、数据通道名称、扫描时间、数据储存与读取、信号通道设置等 - 显示参数：rSO2 、基线值、AUC、SSI信号强度指示、时间标志线和数字代码等 - 准确度：对于颈静脉球氧饱和度平均值相关系数 - 警报范围：上限、下限 - 成人专用传感器：＞40kg及以上；儿童专用传感器：5kg＜体重＜40kg；新生儿专用传感器：＜5kg - 最大通道数量：4通道，可同屏显示4个部位的rSO2读数以及趋势变化 - 扫描时间（时间轴显示）：1，2，4，8，12，24小时可选 - 采集频率：持续采集测量频率1秒/次，5秒刷新 - 事件标记：任意时间都可进行标记 - 诱导前基准线设定 - 趋势线平均值 - 数据存储和输出： USB接口将数据导出 - 视频输出端口：可连接VGA端口，使数据显示在VGA显示器上。 - 内置电池：具备内置锂电池，可作为停电和患者转运时的备份。 配置清单： - 机器主机 1台 - 电源缆线 1条 - 机器前置放大器A 连接通道1&2 1个 - 可重复使用电缆1 BLU 1 条 - 可重复使用电缆2 TPE 1条 - 成人（>40KG)传感器 2 片 - 保修期≥3年 |
| 5 | 多参数颅内压监护仪 | 1 | 、主机性能要求： - 颅内压主机具有触摸式中文操控液晶显示屏，可以直接显示颅内压的即时波形和120小时波形回顾。 - 可以同时对颅内压和脑温进行监测，并且在液晶屏上直接显示。 - 颅内压主机可以直接显示颅内压，脑温及颅内压的动态即时波形。 - 颅内压监测范围。颅内压数值精度 - 脑温显示范围30°C ~ 42 °C。 - ICP及ICT数据可通过主机的USB接口直接传输到优盘或者移动硬盘。 二、监护探头性能要求： - 调零方式，校准调零直接参照大气压。 - 如果颅内压探头为一次性耗材，需广东省采购平台中标产品。 三、配置清单： - 多参数颅内压监护仪主机1套 - 数据线 1条 - 电源线 1条 四、售后服务： - 提供现场医护人员培训 - 免费保修一年 - 每年至少五次现场检修维护 - 接到保修通知后，2小时内响应，远程指导维修不成功的24小时内到现场维修 - 装机后提供两次跟台手术，现场指导 |
| 9 | 脑电测量系统 | 1 | (1)能够对相似发作的疾病，如晕厥、睡眠障碍、癔病等，可以为鉴别诊断提供重要依据。 (2)通过分析脑波的变化，有助于对脑功能状态的判断及脑部疾病的诊断。 (3)全中文操作系统, (4)可监测：癫痫发作活动，癫痫持续状态，爆发-抑制，睡眠周期，脑血液循环，大脑缺血缺氧监测等。 (5)可升级生命指征监护功能:心电图,血氧饱和度,呼吸等参数。 (6)选择性视频采集功能:进行同一份脑电图采集时,可随时根据需要关闭和打开视频的采集.根据需要片段性收录视频。 (7)同步显示实时原始脑电图记录、趋势图、当前波幅值，且可快速插入事件及注释。 (8)报警功能。 配置清单： 1、主机： （1）22英寸或以上彩色触摸一体化平板电脑主机，配移动式支架。 （2) 触摸屏操作、鼠标键盘操作。 (3) 酷睿CPU，硬盘至少500GB，内存>2G，Windows 7专业版操作系统。 DVD刻录光驱。 2、放大器 (1) 32通道放大器, 9个可选AC/DC通道。 (2) 专用头盒。 (3) 放大器与主机通过网线进行连接；支持热拨插。采样率最高到2000Hz,在系统可选；机器采用软件滤波方式,不使用硬件滤波(即硬件永久滤波)；高频滤波0-1500Hz，可设置。 |