广东医科大学附属医院医疗设备（10万元以下）

及配套专机专用耗材咨询遴选用户需求

| 项目名称 |  | T-组合婴儿复苏器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  | 24400 |  |  | 数量 | 壹 |  |  | 单位 |  |  | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  |  | 24400 |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求： 1） 吸气峰压（PIP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，5cm~70cmH2O/mbar 2） 呼气末正压（PEEP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，1cm~9cmH2O/mbar 3） 具有吸气峰压（PIP）限压阀 4） 吸气时间：可调整 5） 气体输入流量的范围：5LPM（最小）～15LPM(最大) 6） 氧气输出浓度：输入21％～100％浓度氧气时，可输出21％～100％氧气 7） 吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）压力的显示：压力计显示 8） 压力计范围：－20～80 cmH2O/mbar 9） 适用婴儿体重范围：最重10公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 配置清单： 1. 1） RD900AZU 主机一台，供气管一条，模拟肺二个； 2） 900RD010 一次性可调式T型管五条； 3） RD800EN 婴儿复苏面罩启动套（四套），包括直径35mm, 42mm, 50mm, 60mm, 72mm 面罩各4个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求:（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、质保期：终身免费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  | 参考价（万元） |  |  |  |  |
| T-组合婴儿复苏器 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 台 |  |  | 2.44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  |  | 生产企业 |  |  | 包装规格 | 最小计量单位/人份 |  |  | 单价最高限价（元） |  |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |  |  |  |
| 婴儿复苏抢救 | ,1、专门用于婴儿复苏抢救，2、在5-15升/分钟的流量范围内，3、提供适当的PEEP(呼气末正压）和PIP（吸气峰压）压力 ，4、不含乳胶、不含邻苯二甲酸二异辛酯。 |  | T-组合婴儿复苏器-T-管管路 |  |  |  | / |  |  | / | 套 |  |  | 190 |  |  | 360 | 68400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。